RDTX-4RC变送器

使用说明书

目录

1.技术规格	1

2.安装	2

3.配线	2

4.基本操作	6

5.参数设置方法	8

6.参数一览	8

6.1基本参数	9

6.2峰/谷值参数	10

6.3比较器参数	10

6.4辅助计算菜单	12

6.5开关量参数	13

6.6通信参数	14

6.7模拟量参数	15

6.8其它参数	15

7.标定校准	16

7.1标定参数	16

7.2标定流程	17

8.功能及相应参数说明	26

8.1基本参数说明（F1）	26

8.2峰/谷参数说明（F2）	29

8.3比较器参数说明（F3）	30

8.4辅助计算菜单（F4）	31

8.5开关量参数（F6）	31

8.6模拟量参数（F8）	32

8.7其它参数（F9）	34

9.通信参数	34

10.代码提示	41

使用说明书

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用并妥善保存，以便需要时参考。

安全须知

| 警告 |  |
| --- | --- |

如果可能因本产品的故障或异常导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路。

请勿在本产品所记载的规格范围之外使用，否则可能导致触电、火灾、故障。

请勿在易燃、易爆气体、产生腐蚀性气体、尘埃、盐分、金属粉末多等场所使用。

请避免安装在温度变化剧烈（可能结露）或由于热辐射等可能产生热积累的场所。

请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。

请确保拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。

说明书如有变动，恕不通知，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。

本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

1.技术规格

| 供电电压 | DC:9V--30V |
| --- | --- |
| 输入灵敏度 | 0.4mV/V~6mV/V |
| 传感器激励电压 | 5VDC±2%，500mA（总共可驱动4个350欧传感器） |
| A/D性能 | 24位，Delta-Sigma方法 |
| 显示精度 | 1/10000 |
| 采集速度 | 10 、40、640、1280次/秒(每通道独立AD芯片采样) |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 通讯端口 | RS485+RS232 |
| 协议 | RS485/R232:Modbus RTU/ASCII/FREE（自由协议） |
| 传输速率 | RS485/RS232:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps |
| 模拟量（选配） | 3路开关量输入（支持所有通道单独清零和同时清零） 4路：0~5V、0~10V、±5V、±10V（12/16位分辨率） 4路：4~20mA、0~20mA（12/16位分辨率） 电压和电流二选一 |
| 开关量（选配） | 8路晶体管输出(NPN/PNP可选) |
| 功耗 | 约2.3W（不含传感器） |

2.安装

| 警告 |  |
| --- | --- |
| 为防止触电和机器故障，请务必在断电情况下对本机进行拆装。 |  |

外形尺寸（以下图纸供参考，具体以实物为准）

3.配线

| 警告 |  |
| --- | --- |
| 为防止触电和机器故障，请务必在接线正确情况下通电，并确认通电范围。 |  |

3.1电源接线

| 符号 | PWR+ | PWR- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接线 | 电源正 | 电源负 | 接地 |

3.2传感器接线（本变送器需配接电阻应变桥式传感器，其接线方式为：四线制接法。）

| 符号 | E+ | E- | SH | S+ | S- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接线 | 激励电压+ | 激励电压- | 屏蔽线 | 信号+ | 信号- |

当使用六线制传感器时，应将传感器的EX+与SN+短接后接至变送器EXC+端口；EX-与SN-短接至变送器EXC-端口。

1. 由于传感器输出信号是对电子噪声比较敏感的模拟信号，因此传感器接线应采用屏蔽电缆，而且与其它电缆分开铺设，尤其是要远离交流电源； 2. 对于多传感器并联的应用，要保证各传感器的灵敏度（mV/V)一致。

3.3串口接线

| 符号 | A | B | Txd | Rxd | Gnd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接线 | A | B | Rxd | Txd | Gnd |

3.4模拟量接线（GND为公共端，4个GND都导通）

| 符号 | VO | IO | GND |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流输出接线 |  | IO | GND |
| 电压输出接线 | VO |  | GND |

3.5开关量接线

该变送器开关量采取光电隔离方式，接口需外部提供一路直流24V电源作为开关量工作电源，该电源正极接至变送器PD+，负极接至PD-。

晶体管输出端口：PD+、PD-，DO1~DO8

输入端口：COM、IN1~IN3

PLC输出为NPN类型：

放大器COM接24V正，IN1(IN2/IN3)接PLC输出

PLC输出为PNP类型：

放大器COM接24V负，IN1(IN2/IN3)接PLC输出

PLC输出为继电器类型：

放大器COM接24V正，IN1(IN2/IN3)接PLC输出

晶体管输出接线图

开关量输入接线图

4.基本操作

手持终端面板及按键说明

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 显示窗 (主窗口) | 主界面：显示毛重、净重、峰值、谷值、峰-谷值 菜单操作界面：菜单、参数 |
| 显示窗 | 显示当前通道号 |
| Net | 主界面，按 键切换显示值： 毛重：Net、Peak、Valley三个灯全灭 净重：Net灯亮 峰值：Peak灯亮 谷值：Valley灯亮 峰-谷值：Peak和Valley灯亮 |
| Peak |  |
| Valley |  |
| Mot | 灯亮：当前数值不稳定；灯灭：当前数值稳定 |

| 按 键 | 测量值界面 毛重、净重、峰谷值显示时 |  | 菜单操作界面 设置/修改参数，查看菜单、标定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短按操作 | 长按操作 | 短按操作 | 长按操作 |
|  | 清零/清峰谷值 | / | 上一项/加值 | / |
|  | 切换通道号 | / | 下一项/减值 | / |
|  | 切换显示值(毛重、净重、峰谷值) | / | 移位/返回(不保存) | 返回(不保存) |
|  | 进入设置菜单 | 进入标定菜单 | 确认保存 | / |

在标定状态的修改界面中，不管是否保存，返回后直接切换到下一参数

5.参数设置方法

6.参数一览

| 主菜单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 符号 | 内容 |
| F1 | F1 | 基本参数 |
| F2 | F2 | 峰/谷值参数 |
| F3 | F3 | 比较器参数 |
| F4 | F4 | 辅助计算菜单 |
| F6 | F6 | 开关量参数 |
| F7 | F7 | 通信参数 |
| F8 | F8 | 模拟量参数 |
| F9 | F9 | 其它参数 |

6.1基本参数

| F1基本参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F1-01 | 单位选择 | Hg:千克；g:克；n:牛；t:吨； nonE:自定义 | Hg | 8.1.1 |
| F1-02 | 开机清零范围 | 0~100（满量程百分比） | 000 | 8.1.2 |
| F1-03 | 手动清零范围 | 0~100（满量程百分比） | 100 | 8.1.3 |
| F1-04 | 判稳范围 | 0~9999，与实时重量单位一致 | 0000.20 | 8.1.4 |
| F1-05 | 判稳时间 | 0.1~5.0秒，单位0.1秒 | 1.0 | 8.1.4 |
| F1-06 | 零点范围 | 0~99，与实时重量单位一致 | 0000.05 | 8.1.5 |
| F1-07 | 自动零位跟踪范围 | 0~999.9，与实时重量单位一致 | 000.000 | 8.1.6 |
| F1-08 | 自动零位跟踪时间 | 0~5.0,单位:0.1秒 | 1.0 | 8.1.6 |
| F1-09 | 蠕变跟踪范围 | 0~9.999,单位:0.001分度 | 0.000 | 8.1.7 |
| F1-10 | 蠕变跟踪时间 | 0~999.9,单位:0.1秒 | 010.0 | 8.1.7 |
| F1-11 | AD转换速度 | 10、40、640、1280次/秒 | 640 | 8.1.8 |
| F1-12 | 滤波类型 | 0:不使用 1:复合滤波(推荐) 2:中位值滤波 3:一阶滤波 4:滑动平均滤波 5:中位值平均滤波 6:滑动中位值平均滤波 7:平均值滤波 + 一阶滤波 8:中位值滤波 + 一阶滤波 9:滑动平均滤波+一阶滤波 10:中位值平均滤波+一阶滤波 | 9 | 8.1.9 |
| F1-13 | 一级滤波强度 | 0~50 | 20 | 8.1.9 |
| F1-14 | 一级滤波次数 | 0~9 | 0 | 8.1.10 |
| F1-15 | 二级滤波强度 | 0~9 | 0 | 8.1.10 |
| F1-16 | 稳定滤波 | on:开启;off:关闭 | off | 8.1.10 |
| F1-17 | AD分辨率 | 16~24位 | 24 | 8.1.11 |
| F1-18 | 负数是否显示 | -1234:显示正负数; 1234:只显示正数 | --1234 | 8.1.12 |

6.2峰/谷值参数

| F2峰/谷值参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F2-01 | 峰值检测使能方式 | nonE:关闭峰值检测 HrL:力值超过峰值阈值后启动峰值检测 EЁH:由外部触发并满足峰值阈值后启动峰值检测 EEr:外部有信号时启动峰值检测（忽略阈值），外部没信号时结束峰值检测 | HrL | 8.2 |
| F2-02 | 峰值阈值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 0000.00 | 8.2 |
| F2-03 | 峰值回差 | 0~99999，与实时重量单位一致 | 0000.00 | 8.2 |
| F2-04 | 谷值检测使能方式 | nonE:关闭谷值检测 HrL:力值小于谷值阈值后启动谷值检测 EЁH:由外部触发并满足谷值阈值后启动谷值检测 EEr: 外部有信号时启动谷值检测（忽略阈值），外部没信号时结束谷值检测 | HrL | 8.2 |
| F2-05 | 谷值阈值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 0000.00 | 8.2 |
| F2-06 | 谷值回差 | 0~99999，与实时重量单位一致 | 0000.00 | 8.2 |
| F2-07 | 峰/谷值检 测间隔时间 | 0~2.55秒 | 0.50 | 8.2 |

6.3比较器参数

| F3比较器参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符号 | 说明 | 解析 |
| F3-1 | 比较器1参数 | 8.3 |
| F3-2 | 比较器2参数 | 8.3 |
| F3-3 | 比较器3参数 | 8.3 |
| F3-4 | 比较器4参数 | 8.3 |
| F3-5 | 比较器5参数 | 8.3 |
| F3-6 | 比较器6参数 | 8.3 |

| 比较器N参数(N指1、2、3、4、5、6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F3-1.1 F3-2.1 F3-3.1 F3-4.1 F3-5.1 F3-6.1 | 比较使能方式 | nonE:比较器关闭 Por:上电立即启动比较器 EEr:外部信号起停比较器 | Por |  |
| F3-1.2 F3-2.2 F3-3.2 F3-4.2 F3-5.2 F3-6.2 | 比较判断方式 | 0:力值≥上限 1:中限＜力值≤上限 2:下限＜力值≤中限 3:力值≤下限 4:力值≥上限 下限＜力值≤中限 5:力值≥上限 力值≤下限 6:力值≤下限 中限＜力值≤上限 | 0 | 8.3.1 |
| F3-1.3 F3-2.3 F3-3.3 F3-4.3 F3-5.3 F3-6.3 | 比较数据源 | GroSS:毛重 EAS:测量值 P-v:峰谷值 vALLEy:谷值 PEAK:峰值 nEt:净重 | GroSS |  |
| F3-1.4 F3-2.4 F3-3.4 F3-4.4 F3-5.4 F3-6.4 | 比较延时 | 0~25.5秒 | 00.1 | 8.3.2 |
| F3-1.5 F3-2.5 F3-3.5 F3-4.5 F3-5.5 F3-6.5 | 比较上限值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 999.99 |  |
| F3-1.6 F3-2.6 F3-3.6 F3-4.6 F3-5.6 F3-6.6 | 比较中限值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 0000.00 |  |
| F3-1.7 F3-2.7 F3-3.7 F3-4.7 F3-5.7 F3-6.7 | 比较下限值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | -99.99 |  |
| F3-1.8 F3-2.8 F3-3.8 F3-4.8 F3-5.8 F3-6.8 | 比较判断条件 | on:只在重量稳定情况下判断 off:在任何情况下都比较判断 | off |  |
| F3-1.9 F3-2.9 F3-3.9 F3-4.9 F3-5.9 F3-6.9 | 比较器阈值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 0000.00 |  |

6.4辅助计算菜单

| F4辅助计算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F4-01 | 计算方式 | SU:多通道求和 AuG:多通道求平均 | SU | 8.4 |
| F4-02 | 计算数据类型 | GroSS:毛重 EAS:测量值 P-v:峰谷值 vALLEy:谷值 PEAK:峰值 nEt:净重 | GroSS | 8.4 |
| F4-03 | 参与计算的起始通道 | 通道号从0开始，0表示通道1，1表示通道2，依次类推 | 000 | 8.4 |
| F4-04 | 参与计算的结束通道 | 通道号从0开始，0表示通道1，1表示通道2，依次类推 | 003 | 8.4 |
| F4-05 | 查看实时计算结果 | 显示计算结果 |  | 8.4 |

6.5开关量参数

| F6开关量参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F6-00 | 输出端口测试 | DO1:o01.on/o01.oFF DO2:o02.on/o02.oFF DO3:o03.on/o03.oFF DO4:o04.on/o04.oFF DO5:o05.on/o05.oFF DO6:o06.on/o06.oFF DO7:o07.on/o07.oFF DO8:o08.on/o08.oFF | o01.oFF | 8.5.1 |
| F6-01 | 输出端口1设置 | 开关量输出条件 0:通信控制 1:零点 2:稳定 3:超载 4:报警 10:比较器1结果 11:比较器2结果 12:比较器3结果 13:比较器4结果 14:比较器5结果 15:比较器6结果 | 01.10 | 8.5.2 |
| F6-02 | 输出端口2设置 |  | 01.11 |  |
| F6-03 | 输出端口3设置 |  | 01.12 |  |
| F6-04 | 输出端口4设置 |  | 02.10 |  |
| F6-05 | 输出端口5设置 |  | 02.11 |  |
| F6-06 | 输出端口6设置 |  | 02.12 |  |
| F6-07 | 输出端口7设置 |  | 03.10 |  |
| F6-08 | 输出端口8设置 |  | 03.11 |  |
| F6-50 | 输入有效时间 | 0.01~2.55秒 | 0.05 | 8.5.3 |
| F6-51 | 输入端口1设置 | 0:不使用 1:清零 2:去皮 3:清皮 4:启动峰/谷值检测 5：清除峰/谷值 10:启动比较器1 11:启动比较器2 12:启动比较器3 13:启动比较器4 14:启动比较器5 15:启动比较器6 | 0 | 8.5.4 |
| F6-52 | 输入端口2设置 |  | 0 |  |
| F6-53 | 输入端口3设置 |  | 0 |  |
| F6-80 | 输入信号间隔时差 | 0.01~2.55秒 | 0.20 | 8.5.5 |

6.6通信参数

| F7通信参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符号 | 说明 | 子菜单 |
| F7.485 | RS485接口用 | F7.101~F7.115 |
| F7.232 | RS232接口用 | F7.201~F7.215 |

| F7通信参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F7.101 F7.201 | 协议类型 | FrEE:自由协议 ASC:ASCII协议 rtu:Modbus RTU协议 | rtu |  |
| F7.102 F7.202 | 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | 9600 |  |
| F7.103 F7.203 | 通信地址 | 1~247 | 001 |  |
| F7.104 F7.204 | 数据帧格式 | 8-n-2:8位数据位;无校验;2位停止位 8-n-1:8位数据位;无校验;1位停止位 8-o-1:8位数据位;奇校验;1位停止位 8-E-1:8位数据位;偶校验;1位停止位 7-n-2:7位数据位;无校验;2位停止位 7-o-1:7位数据位;奇校验;1位停止位 7-E-1:7位数据位;偶校验;1位停止位 | 8-n-1 |  |
| F7.105 F7.205 | 应答延时 | 0~255毫秒 | 000 |  |
| F7.106 F7.206 | 校验 | oFF:关闭CRC校验 on:打开CRC校验(Modbus RTU协议无效) | oFF |  |
| F7.107 F7.207 | 高低位设置 | HH-LL: 32位数据先放高位，后低位 LL-HH: 32位数据先放低位，后高位 （仅Modbus RTU协议有效） | HH-LL |  |
| F7.110 F7.210 | 连续发送开关 | oFF:关闭连续发送 on:打开连续发送 | oFF | 9.1.1 |
| F7.111 F7.211 | 连续发送数据源 | GroSS:毛重 AdC:AD值 EAS:测量值 P-v:峰谷值 vALLEy:谷值 PEAH:峰值 nEt:净重 | GroSS | 9.1.1 |
| F7.112 F7.212 | 数据更新方式 | oFF:不管数据是否变化都发送 on:只在数据更新时发送 | oFF | 9.1.1 |
| F7.113 F7.213 | 间隔时间 | 0~60.000秒 | 00.000 | 9.1.1 |
| F7.114 F7.214 | 格式 | Std:标准格式 SЁP:简易格式 SЁP2:简易格式2 | Std | 9.1.1 |
| F7.115 F7.215 | 连续发送通道号 | 1:通道1 2:通道2 3:通道3 4:通道4 ALL:所有通道 | ALL | 9.1.1 |

6.7模拟量参数

| F8模拟量参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F8-01 | 模拟量输出类型 | n-10u:0~±10V 4-20Ё:4~20mA 0-20Ё:0~20mA | n-10u | 8.6 |
| F8-02 | 模拟量输出数据源 | GroSS:毛重 EAS:测量值 P-v:峰谷值 vALLEy:谷值 PEAH:峰值 nEt:净重 | GroSS | 8.6 |
| F8-03 | 第一点模拟量 | -9.999~25.000 | 00.000 | 8.6 |
| F8-04 | 第二点模拟量 | -9.999~25.000 | 10.000 | 8.6 |
| F8-05 | 第一点重量 | -999999~9999999，与实时重量单位一致 | 0000.00 | 8.6 |
| F8-06 | 第二点重量 | -999999~9999999，与实时重量单位一致 | 0100.00 | 8.6 |
| F8-07 | 微调第一点模拟量 | S1 AdJ:0.001 V(mA); n1 AdJ:0.01 V(mA); L1 AdJ:0.1 V(mA) | n1 AdJ | 8.6 |
| F8-08 | 微调第二点模拟量 |  | n1 AdJ | 8.6 |
| F8-11 | 微调第三点模拟量 |  | n1 AdJ | 8.6 |
| F8-09 | 第三点模拟量 | -9.999~25.000 | 00.000 | 8.6 |
| F8-10 | 第三点重量 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 0000.00 | 8.6 |
| F8-20 | 模拟量分辨率 | dA-12:模拟量分辨率为12 dA-16:模拟量分辨率为16 |  |  |

6.8其它参数

| F9其它参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 | 解析 |
| F9-01 | 显示刷新频率 | 001~200次/秒 | 010 | 8.7.1 |
| F9-03 | 传感器毫伏值 | -39.000mV~39.000mV | 实时值 | 8.7.2 |
| F9-05 | 恢复默认参数 | 恢复F1-F9所有参数 |  | 8.7.3 |
| F9-06 | 版本号 | 固件版本号 |  | 8.7.4 |
| F9-09 | 故障提示类型 | oFF:不提示 onE:只提示一次 ЁntEr:间隔提示 | oFF | 8.7.5 |
| F9-10 | 故障提示间隔时间 | 00001~34463，单位：秒 | 00010 | 8.7.6 |
| F9-11 | 通道参数复制设置 | 被复制通道号: A- 1（通道1）/A- 2（通道2）--- A- 4（通道4） 需复制通道号:b- 1（通道1）/b- 2（通道2）---b- 4（通道4）/b-ALL（所有通道） 复制内容：C- fn（复制F1~F9菜单参数）/C-CAL（复制标定参数）/C-ALL（复制所有菜单和标定参数） |  | 8.7.7 |

7.标定校准

用户初次使用本变送器时，或者测量系统中的任一部分有所变化以及当前设备的标定参数不满足用户的使用要求时，都应对本变送器进行标定。标定可用砝码标定和数字标定（免砝码标定），标定可以针对标定参数中的任意一个或多个参数进行修改。

7.1标定参数

| 标定菜单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 符号 | 内容 |
| CAL1 | CAL1 | 砝码标定 |
| CAL2 | CAL2 | 数字标定（免砝码标定） |
| CAL3 | CAL3 | 多点修正（最多10个点） |
| CAL5 | CAL5 | 恢复标定参数 |
| CAL6 | CAL6 | 快速标定 |
| CAL7 | CAL7 | 显示修正参数 |

7.2标定流程

标定方式分为有砝码标定和无砝码标定（数字标定）

有砝码标定(CAL1)：用砝码标定增益

无砝码标定(CAL2)：不标定增益，而是通过输入传感器灵敏度推算增益。

当现场不方便加载砝码进行系统标定时，可以使用无砝码标定。当更换传感器或变送器，或者称重系统机构有变化时，请重新标定。

有砝码标定CAL1

砝码标定参数（用砝码标定增益）

| CAL1砝码标定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
| div | dЁv | 分度设置 | 0.0001、0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50 | 0.01 |
| CAP | CAP | 最大称量值 | 0~99999，与实时重量单位一致 | 100.00 |
| ZEro | ZEro | 标定零点 | -9999~99999，与实时重量单位一致 |  |
| SPAn | SPAn | 标定量程 | -9999~99999，与实时重量单位一致 |  |

dЁv(div):——分度设置，即最小刻度，变送器能读出的最小值。(举例1000g重量，当被分为10等分时，分度值为100g,当被分为100等分时，分度值为10g,当被分为1000等分时，分度值为1g)显示在数码管上的小数点和分度有关，选择分度为0.1，则显示到0.0，选择分度为0.01，则显示到0.00。

CAP(CAP):——最大称量值，即传感器的最大称重量程。

ZEro(Zero):——零点标定，即传感器空载时的重量。

SPAn(Span):——增益标定，即传感器加载砝码后输入的重量值（建议放置满量程25%以上的重量）。

1.进入砝码标定(CAL1)：长按 2秒以上进入CAL1。

2.分度设置(dЁv)：CAL1短按 进入dЁv,再按 进入分度修改状态，通过键切换分度值，按 保存并切换到最大称量。

3.最大称量(CAP)：短按 进入CAP修改状态，按移位，按改动数值大小，  按 保存并切换到ZEro。

4.零点标定(ZEro)：空载传感器，短按 出现一个实时值，再短按 后输入重量0，按移位，按改动数值大小，按 保存并切换到SPAn。

5.增益标定(SPAn)：加载砝码（建议传感器25%以上重量），短按 出现一个实时值，再短按 后输入加载的砝码重量。按移位，按改动数值大小。按 保存并返回CAL1。

无砝码标定CAL2

数字标定参数（不标定增益，而是通过输入传感器灵敏度推算增益。）

| CAL2数字标定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
| div | dЁv | 分度设置 | 0.0001、0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50 | 0.01 |
| CAP | CAP | 最大称量值 | 0~99999，与实时重量单位一致 | 100.00 |
| ZEro | ZEro | 标定零点 | -9999~99999，与实时重量单位一致 |  |
| SEn | SEn | 标定灵敏度 | 0.4000~6.000mV/V | 2.000 |
| SPAn | SPAn | 标定量程 | -9999~99999，与实时重量单位一致 |  |

dЁv(div)——分度设置，即最小刻度，变送器能读出的最小值。(举例1000g重量，当被分为10等分时，分度值为100g,当被分为100等分时，分度值为10g,当被分为1000等分时，分度值为1g)显示在数码管上的小数点和分度有关，选择分度为0.1，则显示到0.0，选择分度为0.01，则显示到0.00。

CAP(CAP)——最大称量值，即传感器的最大称重量程。

ZEro(Zero)——零点标定，即传感器空载时的重量。

SEn(SEn)——输入灵敏度，即传感器的灵敏度值。

SPAn(Span)——输入传感器量程，即传感器的固有量程。

1.进入无砝码标定(CAL2)：长按 2秒以上进入CAL1，再按进入CAL2。

2.分度设置(dЁv)：CAL2短按 进入dЁv,再按 进入分度修改状态，通过键切换分度值，按 保存并切换到最大称量。

3.最大称量(CAP)：短按 进入CAP修改状态，按移位，按改动数值大小，按 保存并切换到ZEro。

4.零点标定(ZEro)：空载传感器，短按 出现一个实时值，再短按 后输入重量0，按移位，按改动数值大小，按 保存并切换到SEn。

5.灵敏度输入(SEn)：输入传感器灵敏度值，按移位，按改动数值大小，按 保存并切换到SPAn。

6.增益标定(SPAn)：输入传感器量程，按移位，按改动数值大小。按 保存并返回CAL2。

多点修正CAL3

多点修正（当显示值与实际称台上物体重量出现非线性关系时，需要对数据进行修正，最多可修正10个点。）

| CAL3多点修正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
| CLS | CLS | 清除多点修正参数 | 清除多点参数 |  |
| qty | qty | 显示多点修正数量 | 0~10（显示已写入的多点修正数量） | 0 |
| inS | ЁnS | 插入多点修正数据 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 0.00 |

CLS(CLS)——清除多点修正参数，即将之前修正过的所有数据清除。

qty(qty)——显示多点修正数量，即显示已写入的多点修正数量。

ЁnS(inS)——插入多点修正数据，即称台上放入砝码，然后输入相应重量值修正。

图1.进入多点修正参数(CAL3)：长按 2秒以上进入CAL1，再按进入CAL2，再按进入CAL3。

图2.清除多点修正参数(CL5)：CAL3按 进入CLS，再按 出现ContЁ，再按 清除所有修正数据并切换到qty选项。

图3.查看多点修正数量(qty)：CLS按进入qty，再按 显示多点修正数量，按 或切换到ЁnS选项。

图4.插入多点修正数据(ЁnS)：qty按进入到ЁnS，将需要修正的砝码重量放到传感器上，按 显示当前重量值，再按 进入到修改状态，通过按移位和增减数值，修改为需要显示的重量值，再按 保存并提示ContЁ，是否继续下个修正点操作，当按时返回至ЁnS，当按 时进入到下个修正状态。

恢复标定参数CAL5

恢复标定参数

| CAL5多点修正 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
| CAL5 | CLA5 | 恢复标定参数 | 恢复CAL1-CAL7参数 |  |

恢复标定参数步骤：长按 2秒以上进入CAL1，再按键切换到CAL5，按 提示ContЁ，是否继续操作，再按 恢复标定参数并重启模块。

快速标定CAL6

1.进入到快速标定菜单后，清空称台上的物品，按键标定零点，此时屏幕出现“-----”，0.5秒后完成零点标定（若按住2秒以上，出现修改值状态，输入零点重量，按 键保存确认零点）。

2.零点标定完成后，在称台上放上规定重量的砝码，按键标定增益，此时屏幕上出现

“-----”，0.5秒后完成增益标定（若按住2秒以上，出现修改值状态，输入砝码重量，

按 键保存确认增益点）。

3.一个通道标定完成后，按键切换到下一通道，然后重复1和2进行零点和增益点标定，当所有通道标定完之后，按 退出快速标定界面。

标定过程中出现错误提示

Err06:重量不稳定

Err20:数据超过范围

Err21:重量值不合理

Err22:增益标定时未放砝码

修正显示参数CAL7

修正显示参数（当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性，需要在标定时进行修正，单调上升是指在输入信号范围内，输入信号增加，显示数据也增加。）

diSP0~diSP9:重量放置在称台上显示的值。  StAn0~StAn9:需要修正显示的值。

| CAL7修正显示参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 子菜单 | 参数名称 | 取值范围 | 默认值 |
| diSP0 | dЁSPO | 第一点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn0 | StAnO | 第一点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP1 | dЁSP1 | 第二点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn1 | StAn1 | 第二点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP2 | dЁSP2 | 第三点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn2 | StAn2 | 第三点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP3 | dЁsp3 | 第四点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn3 | StAn3 | 第四点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP4 | dЁSP4 | 第五点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn4 | StAn4 | 第五点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP5 | dЁSp5 | 第六点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn5 | StAn5 | 第六点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP6 | dЁSp6 | 第七点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn6 | StAn6 | 第七点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP7 | dЁSP7 | 第八点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn7 | StAn7 | 第八点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP8 | dЁSP8 | 第九点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn8 | StAn8 | 第九点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| diSP9 | dЁSP9 | 第十点显示值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |
| StAn9 | StAn9 | 第十点标准值 | -9999~99999，与实时重量单位一致 | 000.00 |

显示修正需要在标定完成后进行。

折点数量必须大于2个，否则修正点数过少，算法不生效。

输入的有效数据中，显示值和标准值不能同时为0

输入需要修正的数量后，不使用的点的显示值和标准值都写0。

1.传感器上依次从小到大放置需要修正的重量，并记录下各折点的显示值（放重量上去变送器显示的值）和标准值（需要修正输入的值）。

2.进入显示修正参数(CAL7)：长按 2秒以上进入CAL1，再按切换到CAL7。

3.进入第一点显示值（dЁSPO）：CAL7按 进入到dЁSPO，再按 进入到修改状态，按移位，按改动数值大小，输入显示值后按 保存并返回至dЁSPO。

4.进入第一点标准值（StAnO）：dЁSPO按进入到StAnO，再按 进入到修改状态，按移位，按改动数值大小，输入修正值后按 保存并返回至StAnO。

5.进入第二点显示值（dЁSP1）：StAnO按进入到dЁSP1，填入对应的显示值。

6.输入完显示值和标准值后，按返回至CAL7。

8.功能及相应参数说明

8.1基本参数说明（F1）

8.1.1 F1-01单位选择

| 选项 | 单位 | 选项 | 单位 | 选项 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 千克kg | t | 吨t | nonE | 自定义单位 |
| g | 克g | n | 牛N |  |  |

8.1.2 F1-02开机清零范围

变送器上电时自动清零的范围，以标定时零点标定点为中心，设置单位为满量程的百分比，举例满量程为100kg, 设置的清零范围为10，则传感器上的重量在±10kg（即±100kgX10%）范围内，变送器开机上电即被清零。执行开机清零时必须在开机清零范围内，并且重量保持稳定状态。

8.1.3 F1-03手动清零范围

当称台上的重量在手动清零范围内，执行手动清零时，可使总重量显示为零，断电上电后清零值保持不变。默认清零范围为20，即满量程的20%。以标定时零点标定点为中心，当满量程为100kg，则称台上的重量在±20kg（即±100kgX20%）范围内，执行手动清零时，变送器上重量显示为零。当重量不稳定或清零范围超过时，无法执行手动清零，若手动清零范围设置为100%时，可在重量不稳定状态下清零。

8.1.4 F1-04判稳范围&F1-05 判稳时间

手持终端前面板上的MOT灯亮，表示重量不稳定。重量不稳定情况下无法标定和清零。

判稳包括判稳范围和判稳时间，在判稳时间内重量变化持续在判稳范围内，时间到则判定为重量稳定。

假设重量单位为g,设置判稳范围为1g，判稳时间为1s。F1-04=1g，F1-05=1s

重量值在1秒内的变化范围超过1g，Mot判稳指示灯亮（ON），当重量值在1秒内的变化范围在1g范围内，Mot判稳指示灯灭（OFF），每隔1秒开始一次跟踪。

8.1.5 F1-06零点范围

重量值在零点范围内变化，变送器判断为零点。

8.1.6 F1-07自动零位跟踪和F1-08自动零位跟踪时间

自动零位跟踪范围是指传感器在空载或未受到重量时所指示的数值范围，通过调整零点跟踪范围，可以确保称重结果的准确性和稳定性。

在自动零位跟踪时间内，重量变化持续在自动零位跟踪范围内，时间到则自动跟踪零点使重量为0。

设置自动零位跟踪范围的作用：

1.提高称重准确性，通过调整零位跟踪范围，可以消除称重设备本身可能存在的误差，如传感器偏差，机械磨损等，从而提高称重的准确性。

2.稳定称重结果，在动态称重过程中，由于环境因素或设备本身的波动，可能导致称重结果的稳定性下降，调整零点跟踪范围可以在一定程度上抵消这些影响，确保称重结果的稳定性。

3.便于校准和维护。通过调整零点跟踪范围，可以更容易地判断称重设备的校准状态，及时发现并解决潜在问题，保证设备的正常运行。

假设F1-07自动零位跟踪范围为5g，F1-08自动零位跟踪时间为1秒。

重量值在1秒内的波动始终未超过5g，显示的重量值则为0，每隔1秒开启一次跟踪。

标定时零位跟踪自动关闭，标定完后重新开启。

设置的零位跟踪范围必须小于手动清零范围。

8.1.7 F1-09蠕变跟踪范围和F1-10蠕变跟踪时间

蠕变是指在恒定环境中（如温度、湿度等），传感器在负载不变的情况，输出的信号随着时间的推移而变化。

假设F1-09蠕变跟踪范围为100，即100x0.001d=0.1d；F1-10蠕变跟踪时间为10，即10x0.1s=1s。

重量在1秒内的变化范围小于0.1d时，重量显示值保持不变；重量在1秒内的变化超过0.1d时，显示值发生变化，每隔1秒进行一次跟踪。

蠕变跟踪只在测量状态稳定时有效。

8.1.8 F1-11 AD转换速度

模拟信号到数字信号的转换，简称AD转换，AD转换速度越快，采样精度越低。

8.1.9 F1-12滤波类型和F1-13滤波强度

滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作，是抑制和防止干扰的一项重要措施，AD采样后的数据，由于各种原因，往往会混杂各种来自于不同原因的噪声在其中，为了得到一个尽可能接近真实的称重数据，称重设备会采用数字滤波的方式进行数据信号处理。根据不同应用场合选择不同的滤波类型。

滤波强度越小，数据输出的信号响应速度越快，但是对噪声滤除的效果也越差；而滤

波强度越大，则输出的信号响应速度越慢，但是对于噪声滤除的效果会越好，在响应速

度和滤波效果之间，合理取舍。

8.1.10 F1-14设置一级滤波次数/F1-15设置二级滤波强度/F1-16开启稳定滤波功能

变送器内部有两级滤波，先进行第一级滤波，再进行第二级滤波，F1-14设置的是一级滤波循环次数，F1-15设置第二级滤波的滤波深度。两级滤波完成后，还会判断是否需要稳定滤波，需要的话再进行一次稳定滤波，不需要的话就结束滤波，F1-16设置是否需要稳定滤波。

8.1.11 F1-17 AD分辨率

AD转换能够分辨量化的最小信号的能力，用二进制位数表示，分辨率越高，就可以将满量程里的电平分出更多份数，得到的结果就越精确，得到的数字信号再用DAC转换回去后就越接近原来输入的模拟值。分辨率和精度，不要拿在一起混为一谈，其中“精度”是用来描述物理量的准确程度的，而“分辨率”是用来描述刻度划分的。

8.1.12 F1-18显示值是否显示负数

-1234：可显示正负数（默认）

1234：只可显示正数，当有负信号输入时，显示0。

8.2峰/谷参数说明（F2）

在显示值界面上，通过切换显示值可查看峰/谷值，当切换到峰值显示时，Peak指示灯亮，当切换到谷值显示时，Valley指示灯亮，当切换到峰-谷值显示时，Peak和Valley指示灯同时亮。当出现下个峰/谷值时，显示数据被覆盖。

峰值阈值：当测量值超过峰值阈值后，启动峰值检测。

峰值回差：当测量值回落到峰值回差设置值后，停止峰值检测。

谷值阈值：当测量值低于谷值阈值后，启动谷值检测。

谷值回差：当测量值恢复到谷值回差设置值后，停止谷值检测。

如上图所示，当测量值超过“峰值阈值”后，变送器开始检测峰值，当测量值回落幅度超过“峰值回差”后，变送器完成峰值检测并获取到峰值。

检测到峰值后，只有当测量值回落到小于“峰值阈值”，然后再次超过“峰值阈值”后，才能重新检测峰值。获取峰值需要满足超过“峰值阈值”+回落幅度超过“峰值回差”。

谷值检测和峰值检测类似，不再单独描述。

最大值&最小值检测：

测量值获取最大值：“峰值阈值”按实际需要设置和“峰值回差”设置为0。

测量值获取最小值：“谷值阈值”按实际需要设置和“谷值回差”设置为0。

8.3比较器参数说明（F3）

8.3.1 F3-1.2~F3-6.2比较方式（29）

| 0:力值≥上限 | 1:中限＜力值≤上限 |
| --- | --- |
| 2:下限＜力值≤中限 | 3:力值≤下限 |
| 4:力值≥上限 下限＜力值≤中限 | 5:力值≥上限 力值≤下限 |
| 6:力值≤下限 中限＜力值≤上限 |  |

比较器1设置步骤

F3-1.1开启比较器F3-1.2选择比较判断方式F3-1.3选择比较数据源

F3-1.4设置比较延时根据比较判断方式设置比较值范围：F3-1.5设置比较上限值/F3-1.6设置比较器中限值/F3-1.7设置比较器下限值F3-1.8设置比较判断条件F3-1.9设置比较器阈值（力值大于比较器阈值后才进行比较。）

比较器2、3、4、5、6设置步骤和比较器1设置步骤一样，这里不再做单独描述。

8.3.2 F3-1.4/F3-6.4比较延时

8.4辅助计算菜单（F4）

多通道变送器的每个通道都为独立，F4菜单可对多通道的数值进行加总或求平均。

F4-01选择计算方式求和或求平均值F4-02选择计算数据类型毛重/净重/测量值/峰值/谷值/峰谷值F4-03选择参与计算的起始通道号，0表示第一通道，依次类推F4-04选择参与计算的结束通道号F4-05查看计算结果。

8.5开关量参数（F6）

8.5.1 F6-00输出端口测试

进入F6-00，测试端口输出是否正常，输出端口DO1对应o01，DO2对应o02,依次类推，o01.on表示开启，o01.off表示关闭，通过按 键开启和关闭开关量，测试变送器开关量是否正常。

8.5.2 F6-01输出端口1设置到F6-8输出端口8设置

开启晶体管输出步骤（以输出端口1的F6-01设置为例）：

A:按开关量输出接线图接好线。

B:设置开关量输出端口及输出条件，进入菜单F6-01，出现01.10，小数点左边01为接入传感器的通道号，可选择任意通道传感器数据进行比较，小数点右边10为选择的开关量输出条件。可选择条件：0:通信控制；1:零点；2:稳定；3:超载4:报警；10:比较器1结果；11:比较器2结果；12:比较器3结果；13:比较器4结果；14:比较器5结果；15:比较器6结果，其他选择的条件无效。比较器结果通过F3菜单进行设置。

8.5.3 F6-50输入有效时间

设置输入信号的保持时间，设置越大，输入信号需保持的时间就需要越长，抗干扰效果就越好；设置越小，反应速度就越快。

8.5.4 F6-51到F6-53输入端口设置

外部通过输入端口给变送器信号，使得变送器开启F6-51到F6-53其中一项功能，其中最常用功能为外部信号清零。

外部信号清零时，1表示给信号，0表示没有信号

| 通道号 | IN3 | IN2 | IN1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道1 | 0 | 0 | 1 |
| 通道2 | 0 | 1 | 0 |
| 通道3 | 0 | 1 | 1 |
| 通道4 | 1 | 0 | 0 |
| 所有通道 | 1 | 1 | 1 |

8.5.5 F6-80输入信号间隔时差

输入信号组合使用时，由于多个输入信号接收存在时间差，此参数用于在收到第一个输入信号后程序等待的时间，等待完后再接收下个信号。范围0.01~2.55，单位：秒。

8.6模拟量参数（F8）

（标定完变送器后，若需要输出模拟量，必须进入F8菜单对模拟量参数进行设置。）

模拟量输出与重量值成线性关系。

1.设置模拟量输出类型(F8-01)：0~20mA/4~20mA/0~±10V。

2.选择模拟量数据源类型(F8-02)：测量值/毛重/净重/峰值/谷值/峰-谷值。

3.设置模拟量(F8-03)和(F8-04)：根据F8-01选择的模拟输出类型设置对应的第一点模拟量和第二点模拟量（若选择0~20mA：第一点模拟量为0.000，第二点模拟量为20.000；若选择4~20mA：第一点模拟量为4.000，第二点模拟量为20.000；若选择-10~10V：第一点模拟量为0.000，第二点模拟量为10.000。）

4.设置重量值(F8-05)和(F8-06)：F8-05输入零点重量值0，F8-06输入满量程重量值。

5.微调第一点模拟量(F8-07)和微调第二点模拟量(F8-08)：当第一点和第二点模拟量输出值有偏差时可通过F8-07和F8-08进行微调，使输出精准。

6.第三点模拟量(F8-9)和第三点重量(F8-10)可选择性设置，例如设置4-20mA输出时，只需设置第一点模拟量输出4mA，第二点模拟量输出为20mA。如果需要设置4mA,12mA和20mA三个点时，依次第一点模拟量设置4mA，第二点模拟量设置为12mA，第三点模拟量设置为20mA。三点模拟量需从小到大依次对应设置。

7.微调第三点模拟量(F8-11)：当第三点模拟量输出有细微偏差时，可通过F8-11微调。

模拟参数设置好了以后，不要再进F8-01去确认输出类型，如果进F8-01，再按确认键的话，F8里面的电压或电流设置参数就会恢复默认，如果要进F8-01看的话，退出时按返回键，模拟的几个参数是随输出是电压还是电流，±10V，±5V,0~10V,0~5V，4-20mA，0-20mA自动切换的，默认不使用第三点参数。

8.7其它参数（F9）

8.7.1 F9-01显示刷新频率

数码管显示刷新的频率次数。

8.7.2 F9-03传感器毫伏信号

进入F9-03菜单可显示传感器输出给变送器的毫伏值，毫伏值与变送器的重量值成比例。通过毫伏值可判断传感器是否正常。

8.7.3 F9-05恢复默认参数（F9-05可恢复F1~F9设置的参数到出厂默认值。）

a.进入F9-05菜单b.按 出现ContЁc.按 保存并返回到显示值界面。

（带有轻触开关的变送器，按住变送器上的清零按键不放，再上电，3秒后可复位通信参数到默认值）

8.7.4 F9-06版本号

同型号产品随功能的增减和修改，以不同版本号来区别。

8.7.5 F9-09故障提示类型

有错误情况下，比如传感器断线，选择oFF时不报错；选择onE时只报错一次；选择ЁntEr时一直报错。

8.7.6 F9-10故障提示时间间隔

当选择ЁntEr一直报错时，需要设置两次报错的间隔时间。

8.7.7 F9-11通道参数复制设置

多通道变送器的每个通道都为独立，每个通道的参数都需独立设置，当其中一个通道的参数设置完之后，其他通道号的参数与设置好的通道号参数一致时，可直接复制拷贝设置好的通道号参数。先选择被拷贝的通道号，再选择需要拷贝的通道号，最后选择拷贝的内容为菜单参数/标定参数/菜单参数+标定参数。

进菜单F9-11后，先出现被复制通道号选项，按选择被复制通道号后按SET键确认再出现需要复制的通道号选项，按选择完需复制的通道号后按SET键确认出现复制的内容选项，按选择复制的内容，Fn为菜单参数，CAL为标定参数，ALL为所有参数，按SET确认出现-----并跳到ContЁ, 若保存当前选项，则按返回到测量值界面，按SET键恢复至拷贝前参数并返回到被复制通道号选项重新进行设置。

当需要多次进行复制拷贝时，可多次进入F9菜单进行操作。

# 9.通信参数

9.1连续发送功能设置（Modbus协议无效）

通过设置连续发送功能，变送器可连续不断的返回数据给上位机。

9.1.1自由协议连续发送设置

1.进F7.101/F7.201选择协议类型FrEE。

2.进F7.110/F7.210选择打开连续发送功能on。

3.进F7.111/F7.211选择连续发送数据源，一般选择毛重GroSS。

4.进F7.112/F7.212选择数据更新方式，根据客户需求进行选择。

5.进F7.113/F7.213选择数据发送的间隔时间。

在设置连续发送间隔时间时，需注意设置的时间不能短于一帧所需要的时间。举例说明，假如设置的波特率是9600，那么速度就是9600位/秒，1字节=10位，那么速度就是960字节/秒，也就是1秒可以发960个字节。假如连续发送回来的格式为FE 01 50 00 00 00 00 06 CF FC CC FF，也就是12个字节为一帧，那么一帧（12个字节）所需要的时间则为12/960=0.0125秒=12.5毫秒。那么我们在设置连续发送间隔时间时必须大于12.5毫秒。当然也可以将波特率设大来缩短间隔时间。

6.进F7.114/F7.214选择数据发送的格式。

举例分度为0.01，数码管显示0.82，选择不同格式返回的数据。

Std:标准格式：FE 01 50 00 00 00 00 52 CF FC CC FF

SЁP:简易格式：0.82（在变送器没有ASCII协议情况下，选择SЁP格式，数据以ASCII格式发送给上位机，注意上位机需设置HEX显示。）

SЁP2:简易格式2：FE 01 50 00 00 52 CF FC CC FF(数据长度只有2个字节)

9.2 Modbus RTU协议

数据格式：8位数据、1位停止位、奇校验

8位数据、1位停止位、偶校验

8位数据、1位停止位、无校验（默认）

8位数据、2位停止位、无校验

波特率：1200、2400、4800、9600（默认）、19200、38400、57600、115200bps

读寄存器数据格式（读取变送器内部数据）

1.发送格式

| 模块地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 03 | 高8位 | 低8位 | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

2.返回格式

| 模块地址 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 03 | N | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

以读毛重为例

| 类别 | 名称 | 地址 | 类别 | 描述 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称台 | 毛重1 | 40451 (450) | 高16位 (有符号整数) | 实际毛重，负数采用标准补码方式 | 只读 | -- |
|  |  | 40452 (451) | 低16位 (有符号整数) |  |  |  |

寄存器地址为450和451两个寄存器（如果为西门子PLC请用寄存器地址40451和40452），那么寄存器起始地址为450（450的十六进制为01 C2），寄存器数量为2个。默认模块地址为01（当并联2个或以上变送器时，需设置成2个不同模块地址，以便上位机识别）。读寄存器的功能码为03，CRC16校验码根据前面所有数据01 03 01 C2 00 02换算所得为64 0B，将以上数据按读寄存器发送格式编写成指令01 03 01 C2 00 02 64 0B。

| 模块地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | C2 | 00 | 02 | 64 | 0B |

返回数据中寄存器数据00 00 00 84为所得毛重值，84的十进制为132。

| 模块地址 | 功能码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 84 | FA | 50 |

若同时读取所有通道毛重，则将『寄存器数量』改为通道数X2

举例读到的寄存器数据 00 00 00 84转十进制为132，若数据为FF FF FE C9则为负数，FF FF FE C9-FF FF FF FF=（4294966985-4294967295）-1=-311。FF FF FF FF表示-1

写寄存器数据格式（改写或设置变送器内部数据）

1.发送格式

| 模块地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 10 | 高8位 | 低8位 | 高8位 | 低8位 | N | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

2.返回格式

| 模块地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addr | 10 | 高8位 | 低8位 | 高8位 | 低8位 | 低8位 | 高8位 |

以设置手动置零范围为例

| 类别 | 名称 | 地址 | 类别 | 描述 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称台 | 手动置 零范围 | 40094 (093) | 16位 无符号整数 | 设置手动清零的范围；单位为满量程的 百分比;写0后手动清零功能无效 | 只写 | -- |

寄存器地址为093（如果为西门子PLC请用40094）一个寄存器，那么寄存器起始地址为093(93的十六进制为5D)，寄存器数量为1个。默认模块地址为01(当并联2个或以上变送器时，需设置成2个不同模块地址，以便上位机识别)。写寄存器的功能码为10，寄存器数据假设设置范围为100%,100的十六进制为64，CRC16校验码根据前面所有数据01 10 00 5D 00 01 02 00 64换算所得为AA F6。将以上数据按写寄存器格式编写成指令为01 10 00 5D 00 01 02 00 64 AA F6。

| 模块地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5D | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | AA | F6 |

返回格式01 10 00 5D 00 01 90 1B

| 模块地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5D | 00 | 01 | 90 | 1B |

协议列表中的寄存器地址为通道1寄存器地址，每个寄存器地址都有2组数据，第一组为十进制地址，若用户PLC需要十六进制地址，需换算，第二组以400开头地址为西门子PLC匹配使用的地址。

注意事项：多通道模块的寄存器地址计算方法：寄存器地址+500X(通道号-1)，举例第6通道清零范围寄存器地址为40094(093)+500X(6-1)=42594(2593)

具体协议内容请查阅相关资料！

9.3 Free协议

数据格式：8位数据、1位停止位、奇校验

8位数据、1位停止位、偶校验

8位数据、1位停止位、无校验（默认）

8位数据、2位停止位、无校验

波特率：1200、2400、4800、9600（默认）、19200、38400、57600、115200bps

1.发送格式

| 帧头 | 地址 | 指令 | 指令参数 | CRC校验（可选） |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | 1字节 | 0~255字节 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

2.握手成功应答

| 帧头 | 地址 | 指令 | CRC校验（可选） |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | F1 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

握手指令（默认地址为1）

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令参数 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 握手 | 0x00 | 无 | 模块接收命令后发送0XF1给主机以示握手成功 返回格式：FE ADDR F1 CF FC CC FF |

发送格式：FE 01 00 CF FC CC FF

| 帧头 | 地址 | 指令 | 指令参数 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | 00 | 无 | CF FC CC FF |

返回格式：FE 01 F1 CF FC CC FF

| 帧头 | 地址 | 指令 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | F1 | CF FC CC FF |

3.写入指令应答（改写或设置变送器内部数据）

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | CRC校验（可选） |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | F2 | 0：失败；1：成功 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

9.3.1设置置零范围（默认地址为1）

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令参数 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称台 | 设置置 零范围 | 0x55 | Channel+ ManualRange+ PowerRange | Channel(1字节):传感器通道号;从0开始编号;为0xFF时选择所有通道 ManualRange(1字节):手动清零范围; PowerRange(1字节):上电清零范围; 单位为满量程的百分比;参数范围为0~100；如果设置为0，则关闭相应的功能 |

发送格式：FE 01 55 00 32 64 CE FC CC FF(举例手动清零范围为50%，上电清零范围为100%，50的十六进制为32，100的十六进制为64。指令参数：通道号00；手动清零范围32；上电清零范围64。)

| 帧头 | 地址 | 指令 | 指令参数 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | 55 | 00 32 64 | CF FC CC FF |

返回格式：FE 01 F2 01 CF FC CC FF（01成功）

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | F2 | 01 | CF FC CC FF |

4.读取指令应答（读取变送器内部数据）

| 帧头 | 地址 | 读取对应的指令 | 相应的指令参数内容 | CRC校验（可选） |  | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Addr | 1字节+ | 1~253字节 | 高8位 | 低8位 | CF FC CC FF |

9.3.2读毛重（默认地址为1）

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令参数 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称台 | 读取 毛重 | 0x50 | Channel | 模块返回当前毛重值给主机;高位字节先发 Channel(1字节):传感器通道号;从0开始编号;为0xFF时选择所有通道 返回格式: FE Addr 50 Channel Value1 Value2 Value3 Value4 CF FC CC FF |

发送格式：FE 01 50 00 CF FC CC FF（指令参数00为通道1，所有通道输入FF）

| 帧头 | 地址 | 指令 | 指令参数 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | 50 | 00 | CF FC CC FF |

返回格式：FE 01 50 00 00 00 00 46 CF FC CC FF（相应的指令参数内容：通道号00，读出来的重量值00 00 00 46。）

| 帧头 | 地址 | 读取对应的指令 | 相应的指令参数内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | 50 | 00 00 00 00 46 | CF FC CC FF |

举例读到的寄存器数据 00 00 00 84转十进制为132，若数据为FF FF FE C9则为负数，FF FF FE C9-FF FF FF FF=（4294966985-4294967295）-1=-311。FF FF FF FF表示-1

9.3.3连续发送指令（默认地址为1）

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令参数 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 连续发送测量值 | 0x07 | Channel+ Enable+ DataType+ SendType+ Intervals+ Style(可选) | Channel(1字节):传感器通道号;从0开始编号;为0xFF时选择所有通道 Enable(1字节):使能开关;0x01:连续发送;0x00:关闭； DataType(1字节):数据类型;00:测量值;01:AD内码值;02:毛重值;03:净重值;04:峰值;05:谷值;06:峰谷差值 SendType(1字节):0x00:不管数据有没有变化，都发送；0x01:只在数据变化时发送 Intervals(1字节):连续发送间隔时间；单位ms Style(1字节):指令格式;0x00:标准格式；0x01:简易格式，参数可选 |

发送：FE 01 07 00 01 02 00 32 CF FC CC FF(相应的指令参数内容：通道号00；使能开关01；数据类型02；不管数据有没有变化都发送00；连续发送间隔时间50ms，50的十六进制为32。)

| 帧头 | 地址 | 读取对应的指令 | 相应的指令参数内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | 07 | 00 01 02 00 32 | CF FC CC FF |

FE 01 07 00 01 02 00 14 CF FC CC FF(毛重、不管数据变化都发送、间隔20ms)

FE 01 07 00 01 02 00 0A CF FC CC FF(毛重、不管数据变化都发送、间隔10ms)

FE 01 07 00 01 02 00 05 CF FC CC FF(毛重、不管数据变化都发送、间隔5ms)

应答：FE 01 50 00 00 00 00 EA CF FC CC FF（连续发生读的是毛重，毛重的对应指令为50）

| 帧头 | 地址 | 读取对应的指令 | 相应的指令参数内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 01 | 50 | 00 00 00 00 EA | CF FC CC FF |

注意事项：变送器的每个通道都为独立通道，对某一个通道写寄存器或读寄存器内容时，在指令后面写入通道号，通道号从0开始，即通道1为00，通道2为01，以此类

推，Free协议为十六进制，需将数据转十六进制填入，若需写入或读取所有通道，则为FF。

具体协议内容请查阅相关资料！

9.4 ASCII协议

数据格式：7位数据位，偶校验，1位停止位

7位数据位，奇校验，1位停止位

7位数据位，无校验，2位停止位

8位数据、1位停止位、奇校验

8位数据、1位停止位、偶校验

8位数据、1位停止位、无校验（默认）

8位数据、2位停止位、无校验

波特率：1200、2400、4800、9600（默认）、19200、38400、57600、115200bps

1.发送格式

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | LRC校验（可选） | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | 1~20字节 | 0~255字节 | 2字节 | CR LF |

2.握手成功应答

| 帧头 | 地址 | 内容 | LRC校验（可选） | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | OK(2字节) | 2字节 | CR LF |

握手指令（默认地址为1）

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 握手 | CONNECT | 模块接收命令后发送OK给主机以示握手成功 返回格式：: ADDR OK CR LF |

发送格式：:001CONNECT

返回格式：:001OK

| 帧头 | 地址 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| : | 001 | OK |

3.写入指令应答（改写或设置变送器内部数据）

| 帧头 | 地址 | 内容 | LRC校验（可选） | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | OK:成功；ER:失败 | 2字节 | CR LF |

9.4.1设置置零范围（默认地址为1）

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称台 | 设置置零范围 | ZERORANGE=Channel,Manual,Power | Channel:传感器通道号;从0开始编号;为255时选择所有通道 Manual:手动清零范围; Power:上电清零范围; 单位为满量程的百分比;参数范围为0~100；如果设置为0，则关闭相应的功能(与1.X版协议不兼容) |

发送格式：:001ZERORANGE=00,50,80（假设手动清零范围为50%，上电清零范围为80%

返回格式：:001OK

4.读取指令应答（读取变送器内部数据）

| 帧头 | 地址 | 指令 | 内容 | LRC校验（可选） | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 3字节 | 1~20字节 | 0~255字节 | 2字节 | CR LF |

9.4.2读毛重（默认地址为1）

| 类别 | 名称 | 指令 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称台 | 读取毛重 | RDGROSS=Channel | 模块返回当前毛重值给主机; Channel:传感器通道号;从0开始编号;为255时选择所有通道返回格式: Addr GS=Channel,VALUE CR LF (与1.X版协议不兼容) |

注意事项：变送器的每个通道都为独立通道，对某一个通道写寄存器或读寄存器内容时，在指令后面写入通道号，通道号从0开始，即通道1为00，通道2为01，以此类推，若需写入或读取所有通道，则为255。

具体协议内容请查阅相关资料！

10.代码提示

通过数码管提示判断错误

| 序号 | 符号 | 内容 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Err01 | 上电置零错误 | 1.置零范围设置过小，重量超过清零范围。 2.重量不稳定时置零。 |
| 2 | Err02 | 手动置零错误 |  |
| 3 | Err06 | 重量不稳定 |  |
| 4 | Err20 | 数据超过范围 |  |
| 5 | Err21 | 重量值不合理 |  |
| 6 | Err22 | 砝码标定时未放置砝码 | 砝码标定，当标定增益时，未放置砝码 |
| 7 | Err25 | 密码输入错误 |  |
| 8 | Err90 | 传感器故障 |  |
| 9 | Err91 | AD芯片故障 |  |