实验平台控制与数据采集软件

力闭环调试与验证

操作说明书

| 文档编号 | FCL-COMM-MAN-001 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.1 |
| 适用软件 | contr_daq · 9a0513e 后续修正版 |
| 发布日期 | 2026-08-14 |
| 适用对象 | 设备调试人员、实验操作人员、软件维护人员 |

重要声明 本软件闭环属于实验性软件控制，不是经过安全认证的保护系统。正式晶圆、探头和昂贵样品必须同时配置独立硬件急停、机械限位和合理的接触力上限。 在传感器完成逐通道标定、Z方向验证、替代样片调试和安全限值验证之前，不得启用正式晶圆高速力闭环扫描。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 适用提交 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1 | 2026-08-14 | 9a0513e 后续修正版 | 在V1.0基础上修正力曲线缺口连线、控制时钟漂移误报和回撤距离编辑顺序，并补充实机复测方法 |

## 使用约定

- 界面按钮和选项保留软件中的英文名称，后接中文说明。

- “总力”是四路传感器经零点修正后的代数和；允许个别通道出现负值，但总力目标必须为正。

- “替代样片”指不会因调试失误造成重大损失的假片、治具或具有柔顺保护的试验件。

- 所有以N为单位的参数，只有在传感器和变送器完成标定后才具有真实物理意义。

# 目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 目的、范围与系统原理 |
| 2 | 安全要求与使用前条件 |
| 3 | 界面与参数说明 |
| 4 | 首次力闭环调试（Commissioning） |
| 5 | 参数整定方法 |
| 6 | 日常扫描操作流程 |
| 7 | 闭环效果验证与展示 |
| 8 | 数据文件与结果解释 |
| 9 | 异常处理与故障排查 |
| 10 | 停机、急停与恢复 |
| 11 | 当前软件边界与正式使用门槛 |
| 附录 | 调试记录、A/B试验记录、快速检查表 |

# 1　目的、范围与系统原理

## 1.1　目的

本说明书用于指导四路力传感器、变送器、NI USB-6009采集卡和运动控制平台组成的实验系统完成力信号确认、Z轴方向验证、静态力保持、扫描时力保持、参数整定以及闭环效果证明。

## 1.2　适用范围

- 四个力传感器安装在晶圆支撑平台四角，变送器输出模拟电压。

- NI USB-6009采集四路模拟量，软件将其换算为P1～P4和总力。

- 平台Z+方向按当前机构定义为抬升平台、减小间距并增大接触力。

- 扫描运动使用X或Y轴；力闭环在扫描期间通过微小Z位移补偿平台缓慢不平整。

## 1.3　控制链路

| 环节 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 力采集 | P1～P4变送器电压 | 采样、滤波、零点修正、量程换算 | 四路力与总力 |
| 安全监督 | 总力、单通道、通道极差、上升率、时间戳 | 与独立安全限值比较 | 继续、等待确认或停止 |
| 力保持 | 目标力与当前总力 | 死区、误差持续确认、固定步长判定 | Z+、Z−或不动作 |
| 运动执行 | Z方向与微步距离 | 检查急停、轴忙状态和步长范围 | Z轴相对位移 |
| 数据记录 | DAQ、力、运动、闭环事件 | 同一单调时钟对齐并裁剪 | CSV与JSON结果文件 |

## 1.4　当前控制算法

当前实现不是连续PID，而是保守的“死区＋误差持续确认＋固定Z微步”离散控制。目标误差定义为 e = 目标总力 − 当前总力。

- |e|小于或等于Force Tolerance：保持Z轴不动。

- e大于容差并持续达到确认时间：请求Z+微步，提高接触力。

- e小于负容差并持续达到确认时间：请求Z−微步，降低接触力。

- 力信号过期、无效、误差过大或累计Z偏移越界：中止闭环并停止扫描。

适用性提示 该算法适合补偿缓慢、平滑的平台倾斜和低频力漂移，不适合补偿尖锐台阶、突然碰撞或高速扫描中的短波长高度变化。

# 2　安全要求与使用前条件

## 2.1　危险等级

| 等级 | 含义 | 操作要求 |
| --- | --- | --- |
| 危险 | 可能立即损坏晶圆、探头或机构 | 立即停止，不允许绕过 |
| 警告 | 可能导致过载、失控或无效数据 | 确认原因后才能继续 |
| 注意 | 可能降低调试质量或可重复性 | 记录并在正式试验前消除 |

## 2.2　必须配置的独立保护

| 确认 | 检查项目 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 硬件急停可用且操作者能够立即触达 | 按下后所有相关轴可靠停止 |
| [ ] | Z轴正负限位与机械安全间隙确认 | 任何单次微步和累计偏移都不会碰撞 |
| [ ] | 探头、晶圆及夹具安全力已获得 | 安全限值取最弱部件允许值，不取传感器量程 |
| [ ] | 传感器与变送器供电、接地、屏蔽正确 | 无饱和、断线和明显工频干扰 |
| [ ] | 真实USB-6009已识别 | 正式闭环测试不得使用SIM设备替代物理反馈 |

## 2.3　标定要求

四路传感器应分别建立电压—力关系，并记录零点、灵敏度、线性误差、重复性和温漂。软件当前Full Scale参数按每通道统一量程换算；在逐通道标定功能完成前，应使用相同规格和相近灵敏度的传感器，并保留原始电压文件复核。

禁止事项 不得把10 kg传感器量程理解为晶圆或探头允许承受10 kg接触载荷。 不得在未验证Z+增力方向时启用自动回撤或正式样品闭环。 不得通过扩大Force Tolerance、Hard Error或安全上限来掩盖控制跟不上高速运动的问题。 不得用手直接制造突然冲击作为闭环扰动试验。

## 2.4　首次调试前检查

| 确认 | 检查项目 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 替代样片或柔顺治具已安装 | 误动作不会造成高价值损失 |
| [ ] | 探头未接触时可安全执行Zero | 总力接近0且四路无明显漂移 |
| [ ] | 运动轴映射正确 | X/Y扫描，Z+抬升增力，Z−降低力 |
| [ ] | 数据保存目录可写 | 能够生成force、motion和metadata文件 |
| [ ] | 操作者理解Stop与Emergency Stop区别 | 知道何时使用硬件急停 |

# 3　界面与参数说明

## 3.1　Force Acquisition区域

| 控件 | 建议/范围 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Mode | Analog | 选择模拟量力采集；Commissioning方向验证与静态保持要求Analog模式 |
| Device | 真实USB-6009 | 选择NI设备；带SIM标记的设备只能验证软件流程 |
| Sample Rate | 初始2000 S/s/ch | 四路原始采样率；软件滤波后控制输出约400 Hz |
| Terminal | DIFFERENTIAL | 四路差分采集，适用于USB-6009的4路差分输入 |
| Voltage Range | 与变送器一致 | 支持0–10 V、0–5 V、±10 V、±5 V |
| Full Scale | 按标定填写N/ch | 每通道满量程力；10 kg理论值为98.0665 N/ch |
| Start Force Acquisition | 启动/停止 | 启动后锁定采集配置并连续更新力值 |
| Zero | 探头未接触时执行 | 扣除当前四路静态偏置；要求信号稳定 |

## 3.2　Tools → Force Control Commissioning

| 参数/按钮 | 含义 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| Total high limit | 总力立即停止上限 | 必须大于0，且高于正常目标、低于样品安全极限 |
| Per-channel high limit | 任一正向单通道上限 | 0表示关闭；负通道不会触发此上限 |
| Channel spread limit | max(Pi)−min(Pi)上限 | 0表示关闭；负值会增加极差 |
| Force rise-rate limit | 总力正向上升速度上限 | 0表示关闭；用于提前识别快速碰撞 |
| Target force | 静态保持目标 | 可输入或用Capture Target获取 |
| Tolerance | 目标力死区半宽 | 必须大于噪声和可重复误差 |
| Z correction step | 每次Z相对修正量 | 范围0.0001～0.0100 mm；Verify Z+使用此值，并自动限制在0.0005 mm以内 |
| Control interval | 两次修正请求最短间隔 | 初始0.15 s；过短会追噪声或遇到Z轴忙 |
| Error confirmation | 误差连续超限确认时间 | 初始0.05 s；用于拒绝单点尖峰 |
| Maximum Z offset | 本次静态调试累计Z偏移限值 | 达到前会中止控制 |
| Monitor Only | 仅监测安全限值 | 不移动Z；第一次必须先执行并Stop以保存设置 |
| Verify Z+ | 验证Z+是否增力 | 执行极小Z+并自动返回；每次软件启动后重新验证 |
| Start Static Hold | 启动静态闭环 | 必须先通过方向验证并捕获正目标力 |
| Controlled Retract | 高力停止后的Z−回撤 | 空闲时勾选后即可编辑Z−回撤距离；运行中锁定。该距离不参与Verify Z+，仅在方向已验证且特定高力Trip后使用 |

## 3.3　Scan区域

| 控件 | 作用 | 使用要点 |
| --- | --- | --- |
| Confirm Load | 捕获正式扫描目标总力 | 调整压力后必须重新确认；每次扫描完成后重置 |
| Force Hold During Scan | 为下一次扫描启用闭环 | 空闲时不会移动Z；扫描轴不能为Z |
| Fast Response (Experimental) | 使用低延迟时间参数 | 仅在标准模式稳定且模拟量信号低噪后启用 |
| Force Tolerance | 扫描闭环容差 | 来自Scan面板，不自动等于Commissioning参数 |
| Z Correction Step | 扫描期间固定Z微步 | 来自Scan面板；应复制已验证的安全值 |
| Start Scan | 准备、运动、自动采集和保存 | 不要同时手动启动Recorder |
| STOP | 停止扫描/运动 | 异常接触或快速增力时优先使用硬件急停 |

# 4　首次力闭环调试（Commissioning）

调试原则 严格执行“仅监测 → 方向验证 → 静态保持 → 低速扫描 → 提速”的顺序。每一阶段合格后才进入下一阶段。

## 4.1　力采集准备

步骤 1｜配置采集　在Force区域选择Analog、真实USB-6009、DIFFERENTIAL、正确电压范围和Full Scale；初始采样率使用2000 S/s/ch。

步骤 2｜建立工作零点　安装替代样片和正常夹具，但保持探头未接触。启动Force Acquisition，等待1～2秒稳定后点击Zero。

步骤 3｜检查信号　总力应接近0；P1～P4允许有小偏差，但不得持续漂移、跳变或靠近NI输入范围边界。若有报警，先处理接线、量程或接地。

## 4.2　建立安全限值

步骤 4｜缓慢建立接触　人工对准并以最低安全速度下压，使LED能够点亮且接触力处于可接受范围。记录此时总力F0和各通道。

步骤 5｜设置总力上限　依据探头、晶圆和夹具允许值设置Total high limit。该值必须大于F0，但应保留足够保护余量。没有材料安全数据时，只能用替代样片继续。

步骤 6｜暂缓可选限值　首次Monitor Only可将单通道、通道极差和上升率设为0，通过数据确定正常范围后再启用。总力上限不能为0。

## 4.3　Monitor Only

步骤 7｜启动仅监测　点击Monitor Only。此模式不自动移动Z，只持续检查总力、各通道、极差、上升率和信号时效。

步骤 8｜保持并观察　静置20～30秒，观察总力噪声、四路分布和是否误触发；可轻微改变环境条件，但禁止冲击样片。

步骤 9｜停止并保存　点击Stop。日志保存至data/force_commissioning，同时当前安全与调试参数写入config.json。V1.1中，点击Verify Z+前也会保存当前设置。

## 4.4　Verify Z+

步骤 10｜设置验证与回撤参数　Verify Z+使用Z correction step，先用0.0001 mm；变化不足时可在替代样片上逐级使用0.0002、0.0003、0.0005 mm。Z− retract distance是高力保护回撤距离，不是验证步长；如需使用回撤，应在空闲状态勾选Controlled Retract后单独设置。

步骤 11｜执行方向验证　先确认Force处于Analog模式、Total high limit大于当前力、其他轴未忙。确认安全间隙和硬件急停后点击Verify Z+并确认提示。软件执行Z+微步，测量力变化，然后排队执行相同步长Z−返回。

步骤 12｜判定结果　当Z+使总力增加量达到max(0.02 N，0.25×Tolerance)时验证通过。失败时不得绕过，应检查方向、接触刚度、噪声、步长和变送器极性。

## 4.5　Static Hold

步骤 13｜捕获目标　保持目标接触力稳定，点击Capture Target。Commissioning目标只用于静态调试，不会自动成为Scan目标。

步骤 14｜输入保守参数　初始可使用Tolerance 0.20 N、Z Step 0.0001 mm、Interval 0.15 s、Confirmation 0.05 s、Maximum Offset 0.005～0.010 mm，但必须根据标定和噪声修正。

步骤 15｜启动静态保持　点击Start Static Hold，保持30～60秒。观察是否进入容差带、是否出现往返修正以及累计Z偏移。

步骤 16｜施加平滑扰动　利用平台自然倾斜、温漂或安全的缓慢柔顺扰动测试恢复能力。不得制造突然台阶或冲击。

步骤 17｜停止并记录　点击Stop，记录文件路径、目标力、参数、修正次数、最终偏移和异常状态。

方向验证状态 方向验证只在当前软件会话内有效。软件重启、急停、安全Trip或控制Abort后，方向验证会被清除，必须重新执行。

# 5　参数整定方法

## 5.1　先测噪声，再定容差

在探头稳定接触、Z不动作时记录30秒总力，计算标准差σ和峰—峰值。初始Tolerance建议不小于3σ～5σ；若工艺所需容差小于噪声水平，应先改善标定、接地、机械稳定性和滤波。

## 5.2　由接触刚度估算Z步长

利用一次已验证的小位移估算接触刚度：k = ΔF / ΔZ。为避免一个微步跨越整个死区造成振荡，建议单步力变化约为Tolerance的25%～50%。

推荐估算式：Z Step ≈ (0.25～0.50) × Tolerance / k。

示例：0.0005 mm引起0.05 N变化，则k≈100 N/mm；Tolerance为0.20 N时，可从0.0005～0.0010 mm范围测试。

## 5.3　Z轴软件分辨率

当前Z轴换算为10959 pulse/mm，1 pulse约0.000091 mm。0.0001 mm已接近一个脉冲；继续设置更小数值不会得到更细的实际位移。

## 5.4　标准与快速响应

| 模式 | 测量窗口 | 误差确认 | 最短控制间隔 | 信号超时 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | 50 ms | 50 ms | 150 ms | 250 ms | 首次调试、噪声较大、平台变化缓慢 |
| Fast | 20 ms | 20 ms | 50 ms | 150 ms | 标准模式已稳定、真实模拟量采集、需要更快补偿 |

## 5.5　症状—调整对照

| 现象 | 可能原因 | 建议操作 |
| --- | --- | --- |
| 误差缓慢恢复且无振荡 | 步长偏小或间隔偏长 | 先缩短间隔，再小幅增加步长；一次只改一个参数 |
| 目标上下反复跳动 | 步长过大、容差过小、确认时间过短 | 减小步长；必要时增大容差或确认时间 |
| 修正次数很多但误差不降 | 控制追逐噪声或Z轴经常忙 | 返回Standard、增大容差、检查力噪声和Z运动完成时间 |
| 累计Z持续单方向增加 | 平台有明显坡度、初始不平或步长不足 | 机械调平；降低速度；考虑预扫描高度前馈 |
| 经常因Force Error中止 | 扰动太快、目标确认后发生漂移 | 重新Confirm Load；降低扫描速度；不得简单扩大安全误差 |
| Z Travel Limit中止 | 累计补偿超过上限 | 检查机械坡度和初始Z；不要直接扩大上限 |
| Verify Z+失败 | 力变化小于阈值、方向错误或噪声过大 | 在替代样片上逐级增加验证步长，检查极性和接触状态 |

## 5.6　扫描速度与空间响应能力

按名义速度和最短控制间隔估算，两次控制机会之间平台已移动的距离如下。实际距离通常更大，因为还存在Z轴执行时间和轴忙等待。

| 扫描速度 | Standard（150 ms） | Fast（50 ms） | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 mm/s | 1.5 mm | 0.5 mm | 适合初次低速验证 |
| 50 mm/s | 7.5 mm | 2.5 mm | 只能跟踪较平滑、较长尺度变化 |
| 100 mm/s | 15 mm | 5 mm | 短距离扫描可能只有少量修正机会 |

高速结论 当前反馈适合补偿低频不平整。若高速扫描中的高度变化尺度小于数毫米，应优先采用机械调平、低速预扫描高度/力地图和高速Z前馈，闭环仅修正残差。

# 6　日常扫描操作流程

## 6.1　标准流程

步骤 1｜启动并清零　以实际安装状态启动Force Acquisition；探头未接触时执行Zero，确认总力和四路稳定。

步骤 2｜人工对准与下压　缓慢对准并下压至LED可点亮且压力可接受。不得使用闭环自动寻找接触点。

步骤 3｜确认扫描目标　在Scan步骤2点击Confirm Load。该瞬间的正总力成为本次扫描目标；之后若调整Z，必须重新确认。

步骤 4｜启用闭环　勾选Force Hold During Scan，首次使用Standard；输入已在Commissioning验证过的Tolerance和Z Step。

步骤 5｜检查Ready状态　状态应显示Standard ready或Fast ready，并同时显示目标力和当前力；当前力与目标相差过大时不能开始。

步骤 6｜配置扫描　扫描轴选X/Y，设置方向、LED数量、LED尺寸、速度、DAQ采样率和AI通道。软件自动计算移动距离。

步骤 7｜开始扫描　点击Start Scan。软件自动准备DAQ和力流，在运动边界自动开始记录，扫描期间按运动遥测周期评估力闭环。

步骤 8｜观察过程　运行状态显示进度、当前/目标力和累计Z偏移。Correction Count增加表示修正已应用，但次数多不代表效果好。

步骤 9｜自动停止与保存　运动完成后自动停止闭环和采集，等待缓存排空并异步保存。不要在Saving阶段关闭软件。

步骤 10｜检查Result　确认完成状态、保存文件数、LED覆盖、匀速比例、Force Hold配置、修正次数和Z偏移。

## 6.2　启动阻止条件

- 力采集未启动、尚无有效力样本或未Confirm Load。

- DAQ设备/AI通道未选择，或资源被其他采集任务占用。

- 已有手动Recording、运动轴忙或Commissioning仍在运行。

- 启用Force Hold但扫描轴选择Z。

- 目标力非正、力信号过期、当前力与目标相差超过Hard Error。

- 当前总力已经达到配置的Total high limit。

## 6.3　运行中自动中止条件

| 状态/原因 | 动作 | 操作者处理 |
| --- | --- | --- |
| stale_signal / invalid_signal | 停止Z闭环并中止扫描 | 检查力采集、USB连接和时间戳 |
| force_error_limit | 停止Z闭环并中止扫描 | 检查目标、速度和突发高度变化 |
| z_travel_limit | 停止Z闭环并中止扫描 | 检查平台坡度和初始Z |
| total/channel/rise-rate high | 停止运动；满足条件时排队Z−回撤 | 先确认机构已停止，再检查样品 |
| force_imbalance_high | 停止运动，不自动回撤 | 检查四角支撑、翘起和传感器极性 |
| DAQ/Force/Recording丢失 | 请求急停并保存可用的部分数据 | 检查硬件连接和日志 |

自动回撤边界 受控回撤仅是停止后的附加动作，不能替代硬件急停。当前自动回撤只针对总力高、单通道高和力上升率高，并要求本会话已验证Z方向。

# 7　闭环效果验证与展示

## 7.1　验证目标

- 证明闭环降低总力偏差和峰值，而不是只证明Z轴发生了动作。

- 证明闭环没有造成高频振荡、局部单通道过载或LED数据质量下降。

- 量化当前扫描速度下闭环是否有足够响应机会。

## 7.2　A/B对照试验

步骤 1｜固定条件　使用同一替代样片、同一起点、方向、目标力、距离、速度、DAQ采样率和LED参数。两组初始目标力差异建议小于2%。

步骤 2｜A组开环　关闭Force Hold，但仍启动Force Acquisition并Confirm Load，完成一次自动扫描和保存。

步骤 3｜B组闭环　返回相同起点并重新建立相同目标力，启用已验证的Force Hold参数完成扫描。

步骤 4｜交替重复　推荐按Off/On/Off/On顺序，各组至少3次，降低温漂和时间顺序偏差。

步骤 5｜分级速度　先在扫描持续时间不少于1～2秒的低速条件证明闭环有效，再按1、5、10、20 mm/s及目标速度逐级验证。

## 7.3　必须展示的图表

| 图表 | 横轴 | 纵轴 | 证明内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总力—时间叠加图 | 时间 | 总力、目标及±Tolerance | 闭环是否缩小误差和峰值 |
| 总力—扫描位置图 | X/Y位置 | 总力 | 在哪些平台位置发生偏差和补偿 |
| Z补偿阶梯图 | 时间或位置 | 累计Z Offset | 闭环修正方向、次数和是否逼近上限 |
| P1～P4分布图 | 时间或位置 | 各通道力 | 是否存在角部过载、翘起或不平衡 |
| 指标对比柱状图 | Off / On | MAE、P95、峰值、带内比例 | 用数字总结闭环改善 |

## 7.4　推荐指标

| 指标 | 计算方式 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| MAE | mean(¦F − Ftarget¦) | 平均绝对偏差 |
| RMSE | sqrt(mean((F − Ftarget)²)) | 对较大误差更敏感 |
| P95误差 | ¦F − Ftarget¦的95%分位数 | 排除极少数异常点后的高端误差 |
| 最大超调 | max(F − Ftarget) | 最重要的探头/晶圆过载风险之一 |
| 容差内比例 | ¦F − Ftarget¦≤Tolerance的样本比例 | 闭环维持目标的时间占比 |
| Z利用率 | ¦最终或峰值Z Offset¦ / Max Offset | 补偿余量是否充足 |
| 通道极差 | max(Pi)−min(Pi) | 四角负载分布状态 |

## 7.5　建议验收目标

- 闭环P95误差相对开环下降30%～50%以上。

- 容差内比例达到90%～95%以上，最终值由工艺需求确定。

- 峰值力不高于开环，且始终低于独立安全上限。

- Z补偿不出现快速正负交替，累计偏移不逼近上限。

- LED覆盖率、匀速段比例和DAQ数据完整性不低于开环组。

结果解释 Result页面中的Correction Count和Z Offset只能证明控制器做过动作，不能单独证明闭环效果。正式展示必须使用连续force.csv进行误差统计。

# 8　数据文件与结果解释

## 8.1　正式扫描文件

| 文件 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| groupN_force_*.csv | time、total_force、P1～P4 | 闭环效果的连续力数据主文件 |
| groupN_force_voltage_*.csv | time、P1～P4 raw(V) | 检查变送器范围、削顶、断线和标定 |
| groupN_force_hold_*.csv | force、target、error、direction、step、offset、status | 每次已应用Z修正或安全中止事件 |
| groupN_motion_*.csv | position_pulse、speed_pps、run_state | 将力数据转换到扫描位置并判断匀速段 |
| groupN_metadata_*.json | 目标、模式、参数、设备、结果和文件映射 | 追溯本次试验配置 |
| groupN_daq_*.csv | LED采集通道数据 | LED扫描原始数据 |
| groupN_spatial_*.csv | 按位置映射的DAQ数据 | 按LED空间分箱分析 |
| groupN_led_summary_*.csv | 每颗LED的统计摘要 | LED覆盖和质量结果 |

## 8.2　Commissioning日志

路径：data/force_commissioning/force_commissioning_YYYYMMDD_HHMMSS_ffffff.csv。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| elapsed_s / sample_monotonic | 相对时间和力样本到达控制器时的单调时钟时间戳；V1.1不再用NI采样时钟推算值直接进行闭环安全比较 |
| total_force_n / p1_n～p4_n | 总力与四路力 |
| target_force_n / error_n | 静态保持目标和误差 |
| z_offset_mm | 当前累计Z补偿 |
| action | monitor、z+步、z−步等动作 |
| status | within_limits、correction_applied、Trip原因等 |

## 8.3　Result页面

- Completed：运动、采集和关键文件完整，且未产生运动/空间质量警告。

- Warning：数据已保存，但无匀速段、速度不足、LED空间映射不足或扫描被停止。

- Error：缺少预期数据流、保存失败或关键设备异常。

- Force Hold On：显示Standard/Fast、目标力、修正次数和最终Z偏移。

- 部分扫描即使被停止，也可能保存可用的部分数据；必须查看metadata中的completion detail。

# 9　异常处理与故障排查

| 问题 | 常见原因 | 处理顺序 |
| --- | --- | --- |
| 无法点击Start Scan | 力采集/Confirm Load/DAQ通道/设备/保存状态不满足 | 查看Scan状态与按钮Tooltip；从第一个Blocker开始处理 |
| Force Hold一直显示等待 | 力未启动、尚无样本或未Confirm Load | 启动Force、等待样本、重新确认负载 |
| Verify Z+不能启动，或运行后报force sample timestamp is ahead of the control clock | 非Analog、Total limit为0、轴忙、Commissioning已运行，或旧版本中NI推算采样时钟相对控制时钟轻微漂移 | 使用V1.1；切换Analog；设置高于当前力的正总力上限；停止其他运动。V1.1使用数据接收时钟并允许20 ms小偏差；若仍报错，记录提示中的超前秒数并保存Commissioning日志 |
| Verify Z+失败 | 步长变化低于判定阈值、方向错误、接触不足或噪声大 | 检查物理方向；在替代样片逐级增加至0.0005 mm；检查信号 |
| Zero失败 | 信号波动或趋势变化过大 | 等待稳定；检查接线、平台振动和变送器；重新采样 |
| 力值被截断/报警 | 变送器电压超出所选范围或接近NI输入极限 | 核对0–10 V/±5 V等配置、极性和满量程 |
| 闭环不动作 | 误差在容差内、确认时间未达到、Z轴忙或扫描太短 | 检查force_hold事件、运行时长、容差和Z轴状态 |
| 闭环动作但力不变 | Z方向/轴映射错误、机构间隙、接触刚度过低或传感器不在受力链 | 立即停止；重新做方向和刚度验证 |
| 闭环振荡 | Z Step过大、Tolerance过小、Fast追噪声 | 返回Standard；减小步长；增大容差；改善信号 |
| 高速时来不及调整 | 扫描时间短于控制周期或不平整空间尺度太小 | 降低速度；延长扫描距离；使用高度预扫描和前馈 |
| 扫描中自动停止 | 力安全Trip、信号过期、DAQ/Force/Recording丢失 | 先确认机构安全，再查看status、日志和metadata |
| 没有force_hold文件 | 未发生已应用修正，或闭环未启用 | 查看metadata中的force_hold_enabled和Result状态 |

## 9.1　力曲线出现数据簇与长斜直线

现象特征为约每0.5秒出现一段密集波形，数据段之间由斜直线连接。旧版本绘图每500 ms刷新一次，但待绘制队列只保留约240 ms数据，界面线程稍有延迟就会丢弃中间显示批次，再把剩余端点连成直线。这通常是显示伪影，不代表传感器真实做了线性跳变；力记录数据不经过该绘图队列。

V1.1把绘图积压容量提高到12秒，并在确认存在采样缺口时以断线显示，禁止用斜线虚构中间力值。复测时连续观察2～5分钟：正常数据应连续；真实采集停止时应出现空白断点。若保存的force.csv也有时间缺口，再检查USB连接、NI任务和系统负载。

## 9.2　Z−回撤距离无法编辑

V1.1已取消“必须先通过方向验证才能编辑”的错误限制。正确方法是在Commissioning空闲状态勾选Controlled Retract，再修改Z− retract distance；Monitor Only、Verify Z+或Static Hold运行期间该字段会锁定。注意：Verify Z+始终使用Z correction step，并自动限制在0.0005 mm以内，回撤距离不会影响方向验证能否完成。

## 9.3　力样本时间戳超前报错

旧版本从NI样本数和设定采样率推算时间，再与控制线程时钟以1微秒容差比较。USB-6009硬件采样时钟与计算机单调时钟存在轻微频率差，持续运行后可能误判样本来自“未来”。V1.1的闭环与安全监督改用数据实际到达控制器的单调时钟，并允许20 ms跨线程小偏差；超过20 ms的异常时间戳及超过150 ms的无新样本仍会停止控制。

复测顺序：启动Analog力采集→Monitor Only持续2～5分钟→Stop→确认无时间戳报错→用替代样片执行Verify Z+。若V1.1仍报错，记录错误中显示的超前秒数、力采样率、设备名称和force_commissioning日志，不得反复绕过后继续自动Z运动。

## 9.4　个别通道为负值

软件允许个别P通道为负，只要总力为正且信号有效。负值可能来自零点、预紧差异、支撑翘起或变送器极性。Per-channel high只检查最大正值，但Channel spread使用max−min，因此较大负值会增大不平衡指标。首次应记录正常负值范围，再设置极差上限。

## 9.5　模拟NI设备

SIM设备可用于验证设备枚举、任务配置、界面、启动/停止和数据保存路径，但模拟信号不会真实响应Z位移，因此不能用于证明机械力闭环性能、方向或安全上限。

# 10　停机、急停与恢复

## 10.1　正常停止

- Commissioning中使用Stop：请求停止Z并保存调试日志。

- 扫描中使用STOP：请求停止扫描和各轴；软件保存可用的部分数据。

- 扫描完成后等待Saving结束，再关闭软件或断开设备。

## 10.2　必须使用硬件急停的情况

- 力值快速上升、探头或晶圆出现异常形变、声音或滑移。

- Z方向与预期不一致，或自动回撤方向不正确。

- 软件界面无响应、网络运动卡通信异常或软件Stop未能及时停止。

- 任何操作者无法判断是否仍在运动的情况。

## 10.3　急停后恢复

步骤 1｜保持急停　确认所有轴已停止，检查样品、探头、夹具和传感器是否损伤。

步骤 2｜分析原因　保存日志和已生成数据；记录最后总力、单通道、Z偏移、动作和Trip原因。

步骤 3｜恢复机构　在安全间隙下人工回撤并重新建立参考位置，不依赖上次累计Z Offset。

步骤 4｜重新启动流程　重新启动Force、Zero、Monitor Only和Verify Z+。急停后方向验证状态已清除。

恢复限制 急停后不得直接勾选Force Hold继续原扫描。必须重新检查传感器零点、机械位置、目标力和安全上限。

# 11　当前软件边界与正式使用门槛

## 11.1　已具备能力

- 独立Commissioning窗口、Monitor Only、Z+方向验证和静态力保持。

- 总力、单通道、通道极差、上升率、信号时效和Z偏移安全判断。

- 扫描期间Standard/Fast离散微步控制和闭环事件记录。

- 运动边界自动开始/结束DAQ、力、运动记录，并自动保存结果。

## 11.2　当前必须知晓的软件边界

| 边界 | 当前表现 | 正式样品前建议 |
| --- | --- | --- |
| 扫描方向联锁 | Scan尚未强制要求本会话Verify Z+通过；方向验证主要约束Commissioning和自动回撤 | 在Scan预检中加入forceZDirectionVerified强制Blocker |
| 最大Z偏移 | Commissioning可设Maximum Offset，正式Scan仍使用ForceHoldConfig默认±0.0500 mm | 让Scan继承经过验证的更小上限，并在界面显示 |
| 参数同步 | Commissioning的Tolerance、Step、Interval不全部自动复制到Scan | 增加Apply to Scan或统一配置快照 |
| 控制结构 | 固定步长离散控制，无平台高度前馈 | 高速应用增加预扫描高度/力地图和轨迹前馈 |
| 安全认证 | 软件停止和回撤均为实验性功能 | 保留独立硬件急停、限位和机械保护 |

## 11.3　正式晶圆启用门槛

| 确认 | 检查项目 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 四路力传感器完成标定并保存报告 | N值可追溯，零点和灵敏度误差满足要求 |
| [ ] | 替代样片方向验证连续通过 | 至少3次Z+增力、Z−减力且返回正常 |
| [ ] | 安全限值经过Monitor Only验证 | 无误触发，且明显低于样品/探头危险载荷 |
| [ ] | 静态保持通过 | 无持续振荡、无单向逼近Z上限 |
| [ ] | 低速A/B验证通过 | P95、峰值和带内比例达到项目验收值 |
| [ ] | 目标速度分级验证通过 | 无安全Trip，响应机会与不平整尺度匹配 |
| [ ] | 扫描方向和最大Z偏移软件联锁已补齐 | 正式Scan不能绕过方向验证，偏移限值可控 |
| [ ] | 硬件急停和机械保护复核 | 软件失效时仍能保护晶圆和探头 |

发布判定 只要上述任一关键项未通过，系统状态应标记为“实验调试”，不得标记为“正式晶圆自动闭环”。

# 附录A　Commissioning调试记录表

| 日期/时间 |  | 操作者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件提交 | 9a0513e 后续修正版 | 样品/治具 |  |
| 力采集设备 |  | 电压范围 |  |
| 采样率 |  | Full Scale |  |
| 目标总力 |  | 总力上限 |  |
| 单通道上限 |  | 通道极差上限 |  |
| 上升率上限 |  | 回撤设置 |  |
| Tolerance |  | Z Step |  |
| Interval |  | Confirmation |  |
| Maximum Offset |  | Z+验证ΔF |  |

## 调试结果

| 项目 | 结果/数值 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor Only 30 s |  | [ ]通过 [ ]不通过 |  |
| Z+方向验证 |  | [ ]通过 [ ]不通过 |  |
| 静态保持60 s |  | [ ]通过 [ ]不通过 |  |
| 最大总力 |  |  |  |
| P95误差 |  |  |  |
| 修正次数 |  |  |  |
| 峰值Z Offset |  |  |  |
| 异常/Trip |  |  |  |

日志文件路径：________________________________________________________________________________

结论与下一步：________________________________________________________________________________

签字：________________________　复核：________________________　日期：________________________

# 附录B　闭环A/B对照试验记录表

| 试验条件 | 设定值 | 试验条件 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品/治具 |  | 目标力 |  |
| 扫描轴/方向 |  | 距离 |  |
| 速度 |  | DAQ采样率 |  |
| LED数量/尺寸 |  | Force Tolerance |  |
| Z Step |  | 模式 | Standard / Fast |

## 结果记录

| 组别 | 重复 | 初始目标 | 峰值力 | MAE | P95 | 带内比例 | 修正次数 | 峰值Z偏移 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Off | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| On | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Off | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| On | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Off | 3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| On | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 展示文件

| 确认 | 检查项目 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 总力—时间开环/闭环叠加图 | 包含目标线和±Tolerance带 |
| [ ] | 总力—位置图 | Off/On使用相同位置坐标 |
| [ ] | Z Offset阶梯图 | 标注每次修正和最大偏移 |
| [ ] | P1～P4曲线 | 无局部过载或异常翘起 |
| [ ] | 指标汇总表 | 包含MAE、P95、峰值、带内比例和LED质量 |

最终结论：____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

# 附录C　快速操作检查表

## 每次开机

| 确认 | 检查项目 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Force Mode = Analog，设备为真实USB-6009 | 设备名称不含SIM |
| [ ] | 探头未接触，Force已启动并Zero | 总力接近0，四路稳定 |
| [ ] | 硬件急停和Z限位正常 | 操作者可立即停止 |
| [ ] | Monitor Only无异常 | 安全参数已加载；力曲线连续且无周期性长斜直线 |
| [ ] | Verify Z+通过 | Z+增力、Z−减力 |

## 每次扫描

| 确认 | 检查项目 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 人工对准并建立可接受压力 | LED可点亮且总力安全 |
| [ ] | 点击Confirm Load | 目标为正且当前值稳定 |
| [ ] | Force Hold参数来自已验证记录 | Tolerance、Step和模式正确 |
| [ ] | 扫描轴为X/Y，距离和速度合理 | 扫描时长允许闭环响应 |
| [ ] | 开始后观察力值、Correction和Z Offset | 无快速上升和振荡 |
| [ ] | Saving完成后检查Result和文件 | 关键数据流完整 |

## 出现异常

| 确认 | 检查项目 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 先保证机构停止 | 必要时使用硬件急停 |
| [ ] | 记录总力、四路、Z Offset和Trip原因 | 保留日志和部分数据 |
| [ ] | 检查样品、探头、传感器和零点 | 无损伤、无漂移 |
| [ ] | 重新执行Zero、Monitor和Verify Z+ | 不得直接恢复闭环扫描 |

参考资料 运动控制卡：refer/恒凯Net_AMC4XER V1.1四轴运动控制卡使用说明书20230719.pdf 力传感器与变送器：refer目录下RDF-TS6、RDTX-4RC及锐力德Modbus相关资料。 软件实现：modules/workflow/force_hold.py、force_commissioning.py、led_scan.py及modules/ui/force_commissioning_dialog.py。