1、 基本指令集详述

详细的指令集说明如下列章节所述。Modbus RTU为十六进制，在填写时必须将十进制转换成十六进制填入，包括寄存器地址等。协议中括号内的指令地址为十进制，用户在编写指令时，必须将其转换成十六进制，例如括号内地址为036，转换成十六进制为24。

1.1模块地址(000)

当上位机连接2个或2个以上放大器/仪表时，必须将每个放大器/仪表设置成不同的地址。

指令格式：01 10 00 00 00 01 02 00 02 27 91(使用前需解锁）地址由01改为02时代码格式

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 27 | 91 |

返回格式：01 10 00 00 00 01 01 C9

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | C9 |

1.2波特率设置(001)

放大器出厂时默认波特率为0x03:9600， 修改为0x07:115200，输入格式如下

指令格式：01 10 00 01 00 01 02 00 07 E6 43， 手动发送指令后将系统波特率选择到115200（使用前需解锁）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 07 | E6 | 43 |

返回格式：01 10 00 01 00 01 50 09（应答的数据是在放大器/仪表切换成新的波特率后返回的，如果上位机未及时切换到新的波特率，则无法收到正确的数据）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 01 | 50 | 09 |

1.3数据帧格式(002)

放大器出厂时默认为05（8位数据位，无校验，1位停止位）选项格式，修改为6（8位数据位，无校验，2位停止位）选项时

指令格式：01 10 00 02 00 01 02 00 06 27 B0，手动发送指令后将校验位、数据位、停止位在上位机上设置成4中内容（使用前需解锁）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 06 | 27 | B0 |

返回格式：01 10 00 02 00 01 A0 09（应答的数据是在变送器切换成新的数据帧格式后返回的，如果上位机未及时切换到新的数据帧格式，则无法收到正确的数据）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 02 | 00 | 01 | A0 | 09 |

1.4协议类型设置(003)

放大器/仪表默协议为Modbus RTU，如将协议改为自由协议（使用前需解锁）

指令格式：01 10 00 03 00 01 02 00 00 A6 63

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 03 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | A6 | 63 |

返回格式：01 10 00 03 00 01 F1 C9

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 03 | 00 | 01 | F1 | C9 |

00（自由协议），01（Modbus RTU)，02（ASCII），协议类型切换后，保留之前修改的标定参数和其他修改的参数，但数据帧格式将恢复成默认值。

1.5指令应答延时设置(004)

当延时10ms时，转换成十六进制为0A。

指令格式：01 10 00 04 00 01 02 00 0A 27 D3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 04 | 00 | 01 | 02 | 00 | 0A | 27 | D3 |

返回格式：01 10 00 04 00 01 40 08

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 04 | 00 | 01 | 40 | 08 |

单位为ms，应答延时用于RS485通信，因为RS485是半双工，只能发或收，不能同时发收。有些主机收发切换比较慢，导致应答指令丢失，所以通过合理设置应答延时时间可避免指令丢失。

1.6锁定/解锁系统配置(005)

指令格式：01 10 00 05 00 01 02 5A A5 5C DE

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 05 | 00 | 01 | 02 | 5A | A5 | 5C | DE |

返回格式：01 10 00 05 00 01 11 C8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 05 | 00 | 01 | 11 | C8 |

防止模块运行过程中收到错误指令导致系统配置被意外修改。一旦配置被锁定，模块将无法接收外部串口命令进行修改，直到锁定被解除。
包括：模块地址、波特率、数字帧格式、协议类型、恢复出厂设置等寄存器。写入

0x5AA5 解锁系统配置；写入其它任何值锁定系统配置；读此寄存器将返回0。

※放大器/仪表上电后默认为锁定状态。

1.7固件版本(006)

返回模块内部程序版本号给上位机，每个放大器/仪表的版本因型号和出厂时间不同而不同。

指令格式：01 03 00 06 00 01 64 0B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 06 | 00 | 01 | 64 | 0B |

返回格式：01 03 02 01 6A 39 FB(016A为版本号，转换成十进制为362，即V3.62版本)

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 01 | 6A | 39 | FB |

1.8恢复出厂设置(007)

指令格式：01 10 00 07 00 01 02 00 37 E6 31

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 07 | 00 | 01 | 02 | 00 | 37 | E6 | 31 |

返回格式：01 10 00 07 00 01 B0 08

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 07 | 00 | 01 | B0 | 08 |

注意此操作将删除放大器内部所有用户设置参数和标定结果，并且不可恢复，请慎用！使用前需先解锁

1.9模块状态(008)

Bit15---Bit12:全为0  Bit11:0 峰值未检测/1 检测

Bit10:0谷值未检测/1检测  Bit9:0正常/超载(V1.3)

Bit8:0常规/1智能传感器  Bit7:0非零/1零点

Bit6:0正常/1溢出  Bit5:0稳定/1不稳

Bit4:0开机未清零/1开机已清零

Bit3:0正号/1负号  Bit2-0:小数点位置

指令格式：01 03 00 08 00 01 05 C8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 08 | 00 | 01 | 05 | C8 |

返回格式：01 03 02 08 02 3E 45

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 08 | 02 | 3E | 45 |

返回数据为0802，0802为十六进制数据，将0802转换成二进制，得到的数据为0000100000000010，

|  | Bit15-Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二进制数据 | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 010 |
| 对应十进制 | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 对应状态 |  | 检测 | 谷值未检测 | 正常 | 常规 | 非零 | 正常 | 稳定 | 开机未清零 | 正号 | 2位小数点 |

1.10读取测量值(030)

指令格式：01 03 00 1E 00 02 A4 0D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 1E | 00 | 02 | A4 | 0D |

返回格式：01 03 04 00 00 01 62 7A 4A（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 01 | 62 | 7A | 4A |

测量值为AD内码值经零点和增益标定并转换的值，无法清零；实际使用时请读取毛重。

1.11 AD转换速度(032)

不同版本放大器的默认AD转换速度不同，具体请查看相关产品的说明书。高速版AD转换速度默认为0x07:800，低速版默认为0x02:640，以低速版为例，当默认速度0x02:640改为0x03:1280时

指令格式：01 10 00 20 00 01 02 00 03 20 F1

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 20 | 00 | 01 | 02 | 00 | 03 | 20 | F1 |

返回格式：01 10 00 20 00 01 00 03

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 20 | 00 | 01 | 00 | 03 |

模拟信号到数字信号的转换，简称AD转换，AD转换速度越快，采样精度越低。

AD采样速率就是称重设备对称台上物品重量的检测速度，通常在每秒几次至几百次之间，高速的称重应用，可达几千次，对于一个既定的称重设备，AD速率越快，AD检测的数据精度会相对越差，而AD速率越慢，AD检测的精度会相对越高。因此应根据实称重对速率的需要，合理选择能满足需要的最低档的速率进行AD采样，能最大限度提高检测精度，从而在速度和精度上取得最佳平衡点。

1.12拉压双向(033)

将双向改为单向时

指令格式：01 10 00 21 00 01 02 00 01 61 21

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 21 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 61 | 21 |

返回格式：01 10 00 21 00 01 51 C3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 21 | 00 | 01 | 51 | C3 |

设置极性：0x00:双向（默认）；0x01:单向

1.13 滤波类型(034)

默认为09：滑动平均滤波+一阶滤波，改为08：中位值滤波+一阶滤波时

指令格式：01 10 00 22 00 01 02 00 08 A1 14

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 22 | 00 | 01 | 02 | 00 | 08 | A1 | 14 |

返回格式：01 10 00 22 00 01 A1 C3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 22 | 00 | 01 | A1 | C3 |

根据不同应用场合选择合适的滤波方式
0x00:不使用       0x01:平均值滤波
0x02:中位值滤波   0x03:一阶滤波
0x04:滑动平均滤波 0x05:中位值平均滤波
0x06:滑动中位值平均滤波
0x07:平均值滤波 + 一阶滤波
0x08:中位值滤波 + 一阶滤波
0x09:滑动平均滤波 + 一阶滤波
0x0A:中位值平均滤波 + 一阶滤波

1.14 波特强度(035)

波特强度改为10时

指令格式：01 10 00 23 00 01 02 00 10 A0 CF

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 23 | 00 | 01 | 02 | 00 | 10 | A0 | CF |

返回格式：01 10 00 23 00 01 F0 03

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 23 | 00 | 01 | F0 | 03 |

范围：0~50，数字越大，滤波越强

滤波强度：AD采样后的数据，由于各种原因，往往会混杂各种来自于不同原因的噪声在其中，为了得到一个尽可能接近真实的称重数据，称重设备会采用数字滤波的方式进行数据信号处理，而AD滤波强度，是这个数据处理的一个重要参数，一般地，滤波强度越小，数据输出的信号响应速度越快，但是对噪声滤除的效果也越差；而滤波强度越大，则输出的信号响应速度越慢，但是对于噪声滤除的效果会越好，在响应速度和滤波效果之间，合理取舍，寻找最佳平衡点，是用好一个称重设备关键的一步，这个没有确定的标准，需要使用者根据现场情况，做一个权衡取舍，究竟是速度优先，还是稳定优先，根据客户实际需要而定。

1.15 零点内码值(036)

指令格式：01 10 00 24 00 02 04 7F FF FF FF 10 D8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 24 | 00 | 02 | 04 | 7F | FF | FF | FF | 10 | D8 |

返回格式：01 10 00 24 00 02 01 C3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 24 | 00 | 02 | 01 | C3 |

零点对应的AD内码值；范围:-8000000~8000000
写入:0x7fffffff将当前内码设为零点内码

零点就是称重的基准点，在这个基准上增减的重量就是实际称重的重量。零点标定，顾名思义，就是在标定的时候，作为基准记录的一个零点，然后在此基础上做的重量标定。

1.16 零点砝码重量(038)

指令格式：01 10 00 26 00 02 04 00 00 00 00 71 9D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 26 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 71 | 9D |

返回格式：01 10 00 26 00 02 A0 03

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 26 | 00 | 02 | A0 | 03 |

1.17 增益内码值(040)

指令格式：01 10 00 28 00 02 04 7F FF FF FF 45 D8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 28 | 00 | 02 | 04 | 7F | FF | FF | FF | 45 | D8 |

返回格式：01 10 00 28 00 02 C1 C0

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 28 | 00 | 02 | C1 | C0 |

增益对应的 AD 内码值；范围:-8000000~8000000

写入:0x7fffffff 将当前内码作为增益内码

1.18 增益砝码重量(042)

指令格式：01 10 00 2A 00 02 04 4E 20 27 10 16 7D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 2A | 00 | 02 | 04 | 4E | 20 | 27 | 10 | 16 | 7D |

返回格式：01 10 00 2A 00 02 60 00

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 2A | 00 | 02 | 60 | 00 |

放上砝码，输入想要标定的值，比如放1KG砝码到10KG压力传感器上，设定砝码重量值为1000。当标定好后，放置2KG的砝码到压力传感器上，读取的测量值为2000。

1.19 读取AD内码(044)

指令格式：01 03 00 2C 00 02 05 C2

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 2C | 00 | 02 | 05 | C2 |

返回格式：01 03 04 00 19 3B 67 79 2E（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 19 | 3B | 67 | 79 | 2E |

模块返回当前AD内码值给主机。

1.20 传感器灵敏度(046)

如传感器的灵敏度为2.000mv/V，则写入20000（小数点后保留4位），20000转成十六进制为4E20。

指令格式：01 10 00 2E 00 02 04 00 00 4E 20 44 43

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 2E | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 4E | 20 | 44 | 43 |

返回格式：01 10 00 2E 00 02 21 C1

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 2E | 00 | 02 | 21 | C1 |

1.21 传感器量程(048)

如传感器量程为100kg，要精确到1g，则输入100000，100000转成十六进制为186A0

指令格式：01 10 00 30 00 02 04 00 01 86 A0 C3 63

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 30 | 00 | 02 | 04 | 00 | 01 | 86 | A0 | C3 | 63 |

返回格式：01 10 00 30 00 02 41 C7

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 30 | 00 | 02 | 41 | C7 |

1.22 多点修正关闭(060)

指令格式：01 10 00 3C 00 01 02 00 01 62 AC

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 3C | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 62 | AC |

返回格式：01 10 00 3C 00 01 C1 C5

| 模块地址 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00 | 3C | 00 | 01 | C1 | C5 |

此寄存器为只写，写入任何非零值关闭多点修正，读此寄存器将返回0

1.23 多点修正数量(061)

指令格式：01 03 00 3D 00 01 15 C6

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 3D | 00 | 01 | 15 | C6 |

返回格式：01 03 02 00 00 B8 44

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B4 | 44 |

此寄存器为只读，读取此寄存器返回内部多点修正的数量，写此寄存器无效

1.24 第N点内码值(062)

指令格式：01 10 00 3E 00 02 04 7F FF FF FF 59 63

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 3E | 00 | 02 | 04 | 7F | FF | FF | FF | 59 | 63 |

返回格式：01 10 00 3E 00 02 20 04

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 3E | 00 | 02 | 20 | 04 |

第N点对应的AD内码值;范围:-8000000~8000000;如果对本寄存器写入0x7fffffff,则用当前的AD内码值替代；

1.25 第N点重量值(064)

指令格式：01 10 00 40 00 02 04 00 01 00 00 A6 5F

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 40 | 00 | 02 | 04 | 00 | 01 | 00 | 02 | A6 | 5F |

返回格式：01 10 00 40 00 02 40 1C

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 40 | 00 | 02 | 40 | 1C |

第N点对应的测量值;范围：-8000000~8000000;

1.26 插入修正值(066)

指令格式：01 10 00 42 00 01 02 00 01 68 B2

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 42 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 68 | B2 |

返回格式：01 10 00 42 00 01 A1 DD

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 42 | 00 | 01 | A1 | DD |

先将AD内码写入第N点内码值寄存器;再写N点重量值到寄存器;然后写0x01到本寄存器，模块会将数据插入到内部的多点修正数据表中;数据表最多支持50个点(经济型为10点)，寄存器为只写；读取返回0

1.27 读取毛重(080)

指令格式：01 03 00 50 00 02 C4 1A

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 50 | 00 | 02 | C4 | 1A |

返回格式：01 03 04 00 00 00 84 FA 50（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 84 | FA | 50 |

毛重即为实时变化的力值

1.28 读取净重(082)

指令格式：01 03 00 52 00 02 65 DA

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 52 | 00 | 02 | 65 | DA |

返回格式：01 03 04 FF FF C1 EF EA 0B（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | FF | FF | C1 | EF | EA | OB |

净重=毛重-皮重

1.29 皮重(084)

指令格式：01 10 00 54 00 02 04 00 00 00 00 64 F6 8B（假设皮重为100）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 54 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 64 | F6 | 8B |

返回格式：01 10 00 54 00 02 00 18

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 54 | 00 | 02 | 00 | 18 |

皮重值;范围:-8000000~8000000;写入0x7fffffff执行自动去皮

当设备称重的物品有包装时，如果我们只需要称重物品自身的重量，就要把包装物作为皮重预去除。可以把包装实物直接放在称台上，然后去皮，写入0x7fffffff执行自动去皮。如果包装不便分开，而且已知包装的重量，则可以通过发送指令把皮重重量输入称重设备，这个就是所谓的数字去皮。

1.30设置最大称量（086）

指令格式：01 10 00 56 00 02 04 00 00 27 10 6C 85（假设输入10000）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 56 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 27 | 10 | 6C | 85 |

返回格式：01 10 00 56 00 02 A1 D8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 56 | 00 | 02 | A1 | D8 |

举例说明：有一个称重设备，它最大能称重的重量是100.00KG，称重时数字跳动变化的最小数字是0.02KG，那么这个称的最大称重，就是100.00KG，也就是说100.00KG是这个称能称量的最大称量，分度值就是0.02KG，使用称台功能前需先设置最大称量和分度。

1.31 称台分度（088）

指令格式：01 10 00 58 00 01 02 00 09 6B 4E（设置为0x09:0.1）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 58 | 00 | 01 | 02 | 00 | 09 | 6B | 4E |

返回格式：01 10 00 58 00 01 80 1A

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 58 | 00 | 01 | 80 | 1A |

称台分度值；使用称台功能前需先设置此值。

0x00:0.0001   0x01:0.0002   0x02:0x0005
0x03:0.001    0x04:0.002    0x05:0.005
0x06:0.01     0x07:0.02     0x08;0.05
0x09:0.1      0x0A:0.2      0x0B:0.5
0x0C:1        0x0D:2        0x0E:5
0x0F:10       0x10:20       0x11:50

1.32手动置零范围（093）

指令格式：01 10 00 5D 00 01 02 00 32 2A C8 (设置50%)

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5D | 00 | 01 | 02 | 00 | 32 | 2A | C8 |

返回格式：01 10 00 5D 00 01 90 1B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5D | 00 | 01 | 90 | 1B |

手动置零就是通过外部按键或者命令让称重设备把当前的称重数据直接作为当前零点，只要当前称重的重量值不超过手动置零的范围，执行手动置零时称重设备就会立即显示清零复位。

1.33 执行手动置零（094）

指令格式：01 10 00 5E 00 01 02 00 01 6A EE

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 6A | EE |

返回格式：01 10 00 5E 00 01 60 1B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 60 | 1B |

多通道放大器同时置零时，指令为01 10 00 5E 00 01 02 00 FF EB 6E

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 02 | 00 | FF | EB | 6E |

返回格式：01 10 00 5E 00 01 60 1B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5E | 00 | 01 | 60 | 1B |

1.34 开机置零范围（095）

指令格式：01 10 00 5F 00 01 02 00 64 AB 14 (设置100%)

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5F | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | AB | 14 |

返回格式：01 10 00 5F 00 01 31 DB

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 5F | 00 | 01 | 31 | DB |

1.35 设置自动零位跟踪范围（096）

指令格式：01 10 00 60 00 01 02 00 64 AE 1B（设置100d时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 60 | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | AE | 1B |

返回格式：01 10 00 60 00 01 01 D7

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 60 | 00 | 01 | 01 | D7 |

参数范围：0~10000；单位：0.1d;设置0时关闭零位跟踪功能

开机使用中的称重设备，会因为AD温飘，传感器温飘蠕变等各种原因，AD信号输出会发生漂移现象，设备内的零点跟踪校准程序会对这个非常缓慢的漂移做自动跟踪，抵消这个漂移，但是这个零点跟踪的方式是有速度和范围的。

1.36 设置自动零位跟踪时间（097）

指令格式：01 10 00 61 00 01 02 00 0A 2E 26（设置1s时, 1s=10*0.1s）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 61 | 00 | 01 | 02 | 00 | 0A | 2E | 26 |

返回格式：01 10 00 61 00 01 50 17

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 61 | 00 | 01 | 50 | 17 |

1.37 判稳范围（098）

指令格式：01 10 00 62 00 01 02 00 64 AF F9（设置100d时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 62 | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | AF | F9,1S= |

返回格式：01 10 00 62 00 01 A0 17

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 62 | 00 | 01 | A0 | 17 |

1.38 判稳时间（099）

指令格式：01 10 00 63 00 01 02 00 0A 2F C4（设置1s时,1s=10*0.1s）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 63 | 00 | 01 | 02 | 00 | 0A | 2F | C4 |

返回格式：01 10 00 63 00 01 F1 D7

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 63 | 00 | 01 | F1 | D7 |

1.39 零点范围 （100）

指令格式：01 10 00 64 00 02 04 00 00 00 0A 74 73(设置10时)

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 64 | 00 | 02 | 04 | 00 | 0A | 74 | 73 |

返回格式：01 10 00 64 00 02 00 17

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 64 | 00 | 02 | 00 | 17 |

1.40 蠕变跟踪范围（102）

指令格式：01 10 00 66 00 01 02 00 64 AE 7D（设置10d时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 66 | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | AE | 7D |

返回格式：01 10 00 66 00 01 E1 D6

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 66 | 00 | 01 | E1 | D6 |

1.41 蠕变跟踪时间（103）

指令格式：01 10 00 67 00 01 02 00 0A 2E 40 （设置1s时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 67 | 00 | 01 | 02 | 00 | 0A | 2E | 40 |

返回格式：01 10 00 67 00 01 B0 16

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 67 | 00 | 01 | B0 | 16 |

1.42 重量单位（104）

指令格式：01 10 00 68 00 01 02 00 01 6F 78（设置1-g时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 68 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 6F | 78 |

返回格式：01 10 00 68 00 01 80 15

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 68 | 00 | 01 | 80 | 15 |

1.43 模拟类型（130）

指令格式：01 10 00 82 00 01 02 00 00 B8 72 （设置4~20mA时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 82 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | B8 | 72 |

返回格式：01 10 00 82 00 01 A1 E1

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 82 | 00 | 01 | A1 | E1 |

1.44 输出数据类型（131）

指令格式：01 10 00 83 00 01 02 00 01 78 63 （设置毛重值时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 83 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 78 | 63 |

返回格式：01 10 00 83 00 01 F0 21

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 83 | 00 | 01 | F0 | 21 |

1.45 第一点模拟量（132）

指令格式：01 10 00 84 00 01 02 0F A0 BD 9C （设置4mA时,填4000）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 84 | 00 | 01 | 02 | 0F | A0 | BD | 9C |

返回格式：01 10 00 84 00 01 41 E0

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 84 | 00 | 01 | 41 | E0 |

1.46 第一点模拟量修正（133）

指令格式：01 10 00 85 00 01 02 00 64 B8 2E （设置0.1mA时，填100）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 85 | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | B8 | 2E |

返回格式：01 10 00 85 00 01 10 20

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 85 | 00 | 01 | 10 | 20 |

1.47 第一点重量值（134）

指令格式：01 10 00 86 00 02 04 00 00 00 00 7B E5（设置满量程0g时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 86 | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7B | E5 |

返回格式：01 10 00 86 00 02 A0 21

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 86 | 00 | 02 | A0 | 21 |

1.48 第二点模拟量（136）

指令格式：01 10 00 88 00 01 02 4E 20 8C A0（设置满量程20mA时，填20000）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 88 | 00 | 01 | 02 | 4E | 20 | 8C | A0 |

返回格式：01 10 00 88 00 01 81 E3

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 88 | 00 | 01 | 81 | E3 |

1.49 第二点模拟量修正（137）

指令格式：01 10 00 89 00 01 02 00 64 B8 E2 （设置满量程0.1mA时，填100）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 89 | 00 | 01 | 02 | 00 | 64 | B8 | E2 |

返回格式：01 10 00 89 00 01 D0 23

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 89 | 00 | 01 | D0 | 23 |

1.50 第二点重量值（138）

指令格式：01 10 00 8A 00 02 04 00 00 27 10 61 8C（设置满量程10000g时）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 8A | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 27 | 10 | 61 | 8C |

返回格式：01 10 00 8A 00 02 60 22

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | 8A | 00 | 02 | 60 | 22 |

1.51 输出数据类型（150）

1.52 第一点频率值（151）

1.53 第一点重量值（152）

1.54 第二点频率值（154）

1.55 第二点重量值（155）

1.56 读取速度（170）

1.57 设置速度每圈脉冲数（172）

1.58 读输入端口（200）

指令格式：01 03 00 C8 00 01 05 F4

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | C8 | 00 | 01 | 05 | F4 |

返回格式： 01 03 02 00 00 B8 44（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B8 | 44 |

1.59 读输出端口（220）

指令格式：01 03 00 DC 00 01 45 F0

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | DC | 00 | 01 | 45 | F0 |

返回格式：01 03 02 00 00 B8 44（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B8 | 44 |

1.60写输出端口（240）

指令格式: 01 10 00 F0 00 01 02 00 01 73 60(举例0x01：清零)

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | F0 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 73 | 60 |

返回格式：01 10 00 F0 00 01 01 FA

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 | F0 | 00 | 01 | 01 | FA |

1.61 输出端口n功能设置（260）

指令格式：01 10 01 04 00 01 02 00 04 B6 D7（举例0x04；报警）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 04 | 00 | 01 | 02 | 00 | 04 | B6 | D7 |

返回格式：01 10 01 04 00 01 41 F4

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 04 | 00 | 01 | 41 | F4 |

1.62 输入端口滤波时间（280）

指令格式：01 10 01 18 00 01 02 00 0A 35 4F（举例时间为10）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 18 | 00 | 01 | 02 | 00 | 0A | 35 | 4F |

返回格式：01 10 01 18 00 01 80 32

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 18 | 00 | 01 | 80 | 32 |

1.63 清除峰谷值（290）

指令格式：01 10 01 22 00 01 02 00 01 71 D2

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 22 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 71 | D2 |

返回格式：01 10 01 22 00 01 A0 3F

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 22 | 00 | 01 | A0 | 3F |

1.64 读峰值（291）

指令格式：01 03 01 23 00 02 34 3D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | 23 | 00 | 02 | 34 | 3D |

返回格式：01 03 04 00 00 00 20 FB EB（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 20 | FB | EB |

1.65 读谷值（293）

指令格式：01 03 01 25 00 02 D4 3C

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | 25 | 00 | 02 | D4 | 3C |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

1.66 峰值检测使能方式（295）

指令格式：01 10 01 28 00 01 02 00 01 71 78（举例1：力值超过谷值阈值后启动谷值检测）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 28 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 71 | 78 |

返回格式：01 10 01 28 00 01 80 3D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 28 | 00 | 01 | 80 | 3D |

1.67 谷值检测使能方式（296）

指令格式：01 10 01 28 00 01 02 00 01 71 78（举例1：力值超过谷值阈值后启动谷值检测）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 28 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 71 | 78 |

返回格式：01 10 01 28 00 01 80 3D

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 28 | 00 | 01 | 80 | 3D |

1.68 峰值阈值（297）

指令格式：01 03 01 29 00 02 14 3F

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | 29 | 00 | 02 | 14 | 3F |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

1.69 谷值阈值（299）

指令格式：01 03 01 2B 00 02 B5 FF

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | 2B | 00 | 02 | B5 | FF |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

1.70 峰值回差（301）

指令格式：01 03 01 2D 00 02 55 FE

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | 2D | 00 | 02 | 55 | FE |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

1.71 谷值回差（303）

指令格式：01 03 01 2F 00 02 F4 3E

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | 2F | 00 | 02 | F4 | 3E |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

1.72 峰谷值间隔时间 （305）

指令格式：01 10 01 31 00 01 02 00 32 33 64(设置时间为50)

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 31 | 00 | 01 | 02 | 00 | 32 | 33 | 64 |

返回格式：01 10 01 31 00 01 51 FA

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 31 | 00 | 01 | 51 | FA |

1.73 比较器0使能方式（310）

指令格式：01 10 01 36 00 01 02 00 01 72 C6（举例1：上电即启动比较器）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 36 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 72 | C6 |

返回格式：01 10 01 36 00 01 E0 3B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 36 | 00 | 01 | E0 | 3B |

1.74 比较器0判断方式（311）

指令格式：01 10 01 37 00 01 02 00 00 B2 D7（举例：0x00：力值＞上限）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 37 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | B2 | D7 |

返回格式：01 10 01 37 00 01 B1 FB

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 37 | 00 | 01 | B1 | FB |

1.75 比较器0数据来源（312）

指令格式：01 10 01 38 00 01 02 00 01 73 E8（举例0x01：毛重）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 38 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 73 | E8 |

返回格式：01 10 01 38 00 01 81 F8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 38 | 00 | 01 | 81 | F8 |

1.76比价器0判断延时（313）

指令格式：01 10 01 39 00 01 02 00 0A 33 FE（举例1s，1s=10*0.1s，所以填10）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 39 | 00 | 01 | 02 | 00 | 0A | 33 | FE |

返回格式：01 10 01 39 00 01 D0 38

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 39 | 00 | 01 | D0 | 38 |

1.77 设置比较器上限值（314）

指令格式：01 10 01 3A 00 02 04 00 00 26 48 67 02（举例上限值为9800）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 3A | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 26 | 48 | 67 | 02 |

返回格式：01 10 01 3A 00 02 60 39

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 3A | 00 | 02 | 60 | 39 |

1.78 设置比较器中限值（316）

指令格式：01 10 01 3C 00 02 04 00 00 13 88 F0 28（举例上限值为5000）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 3C | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 13 | 88 | F0 | 28 |

返回格式：01 10 01 3C 00 02 80 38

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 3C | 00 | 02 | 80 | 38 |

1.79 设置比较器下限值（318）

指令格式：01 10 01 3E 00 02 04 00 00 03 E8 7C 19（举例上限值为1000）

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 3E | 00 | 02 | 04 | 00 | 00 | 03 | E8 | 7C | 19 |

返回格式：01 10 01 3E 00 02 21 F8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 01 | 3E | 00 | 02 | 21 | F8 |

1.80 读比较器0结果（320）

指令格式：01 03 01 40 00 01 84 22

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | 40 | 00 | 01 | 84 | 22 |

返回格式：01 03 02 00 00 B8 44（数据根据实际情况变化）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B8 | 44 |

1.82 多通道变送器各个通道毛重值读取

毛重1

指令格式：01 03 01 C2 00 02 64 0B

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | C2 | 00 | 02 | 64 | 0B |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33（寄存器数据00 00 00 00为重量，转十进制为0）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

毛重2

指令格式：01 03 01 C4 00 02 84 0A

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | C4 | 00 | 02 | 84 | 0A |

返回格式：01 03 04 00 00 00 09 3A 35（寄存器数据00 00 00 09为重量，转十进制为9）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 09 | 3A | 35 |

毛重3

指令格式：01 03 01 C6 00 02 25 CA

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | C6 | 00 | 02 | 25 | CA |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33（寄存器数据00 00 00 00为重量，转十进制为0）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

毛重4

指令格式：01 03 01 C8 00 02 44 09

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | C8 | 00 | 02 | 44 | 09 |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33（寄存器数据00 00 00 00为重量，转十进制为0）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

毛重5

指令格式：01 03 01 CA 00 02 E5 C9

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | CA | 00 | 02 | E5 | C9 |

返回格式：01 03 04 00 00 00 01 3B F3（寄存器数据00 00 00 01为重量，转十进制为1）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | 3B | F3 |

毛重6

指令格式：01 03 01 CC 00 02 05 C8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | CC | 00 | 02 | 05 | C8 |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33（寄存器数据00 00 00 00为重量，转十进制为0）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

毛重7

指令格式：01 03 01 CE 00 02 A4 08

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | CE | 00 | 02 | A4 | 08 |

返回格式：01 03 04 00 00 00 00 FA 33（寄存器数据00 00 00 00为重量，转十进制为0）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | FA | 33 |

毛重8

指令格式：01 03 01 D0 00 02 C4 0E

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | D0 | 00 | 02 | C4 | 0E |

返回格式：01 03 04 FF FF F0 C2 3F 86（寄存器数据FF FF F0 C2为重量，转十进制为-3901，计算步骤为FF FF F0 C2转十进制为4294963394，FF FF FF FF转十进制为4294967295，FF FF F0 C2-FF FF FF FF=4294963394-4294967295=-3901）

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | FF | FF | F0 | C2 | 3F | 86 |

多通道模块的寄存器地址计算方法：40001（000） +  500 × n（n为通道编号减1）+寄存器列表中的地址偏移，通道从1开始编号；如要读取第6通道的毛重，毛重在寄存器列表中的地址偏移为080，那么第六通道的寄存器地址为：40001（000）+ 500×（6-1）+ 80=42581（2580）

多通道变送器读取各个通道的毛重值可通过2种途径，一种是直接通过毛重1到毛重8的寄存器读取，另一种是通过计算通道号的寄存器地址读取。

除了读取毛重外，其它需要读写各个通道号的数据时，必须通过40001（000） +  500 × n（n为通道编号减1）+寄存器列表中的地址偏移计算出寄存器地址。

例如6通道的变送器，要读取第4通道的毛重时，通过寄存器地址计算方法，

000+500x(4-1)+80=1580, 1580的的十六进制为62C

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 2C | 00 | 02 | 05 | 4A |

也可直接通过寄存器地址读取，毛重4的地456的十六进制为1C8

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | C8 | 00 | 02 | 44 | 09 |

如果要同时读取8个通道的毛重时，毛重1的起始地址为450,450的十六进制为1C2,6个通道的寄存器数量为8x2=16，16的十六进制为10。

同时读取8个通道的指令格式：01 03 01 C2 00 10 E4 06

| 模块地址 | 功能代码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器数量 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | C2 | 00 | 10 | E4 | 06 |

返回格式：01 03 20 00 00 00 01 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF F0 C2 7F F9

| 模块地址 | 功能代码 | 字节数 | 第一组寄存器数据 |  | 第二组寄存器数据 |  | 第三组寄存器数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 20 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |

| 第四组寄存器数据 |  | 第五组寄存器数据 |  | 第六组寄存器数据 |  | 第七组寄存器数据 |  | 第八组寄存器数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

| 第九组寄存器数据 |  | 第十组寄存器数据 |  | 第十一组寄存器数据 |  | 第十二组寄存器数据 |  | 第十三组寄存器数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 09 | 00 | 01 | FF | FF | FF | FF | 00 | 00 |

| 第十四组寄存器数据 |  | 第十五组寄存器数据 |  | 第十六组寄存器数据 |  | CRC16校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | FF | FF | F0 | C2 | 7F | F9 |

通道1重量：00 00 00 01；通道2重量：00 00 00 09；通道3重量：00 00 00 00；通道4重量：00 00 00 00；通道5重量：00 09 00 01；通道6重量：FF FF FF FF；通道7重量：00 00 00 00；通道8重量：FF FF F0 C2